## Raw_ICPMS
| Isotope |  | Li7(LR) |  | Be9(LR) |  | Rb85(LR) |  | Sr88(LR) |  | Y89(LR) |  | Mo95(LR) |  | Rh103(LR) |  | Pd105(LR) |  | Ag107(LR) |  | Cd111(LR) |  | In115(LR) | Sn118(LR) |  | Sb121(LR) |  | Cs133(LR) |  | Ba137(LR) |  | La139(LR) |  | Ce140(LR) |  | Nd146(LR) |  | Sm147(LR) |  | Gd157(LR) |  | Tb159(LR) |  | Dy163(LR) |  | W182(LR) |  | Ir193(LR) |  | Pt195(LR) |  | Tl205(LR) |  | Pb206(LR) |  | Pb207(LR) |  | Pb208(LR) |  | Bi209(LR) |  | Na23(MR) |  | Mg24(MR) |  | Al27(MR) |  | Si28(MR) |  | P31(MR) |  | S32(MR) |  | Ca44(MR) |  | Ti47(MR) |  | V51(MR) |  | Cr52(MR) |  | Mn55(MR) |  | Fe56(MR) |  | Co59(MR) |  | Ni60(MR) |  | Cu63(MR) |  | Zn66(MR) |  | In115(MR) | Sn118(MR) |  | Ir193(MR) |  | K39(HR) |  | Ge72(HR) |  | As75(HR) |  | Se77(HR) |  | Se78(HR) |  | Kr83(HR) |  | In115(HR) | Sn118(HR) |  | Ir193(HR)
1p_pre cal rinse | Intensity AVG | [cps] | 2732.6 |  | 703.6 |  | 2971.4 |  | 20488.1 |  | 682.6 |  | 606.4 |  | 1525.1 |  | 1315.4 |  | 1025.6 |  | 59.4 |  | 2788233.3 | 1752.4 |  | 625.2 |  | 324 |  | 4919.7 |  | 287.5 |  | 206.3 |  | 630.4 |  | 315.7 |  | 206.3 |  | 1074.6 |  | 818.1 |  | 4880.1 |  | 1502442.3 |  | 347278.2 |  | 1838 |  | 911.9 |  | 817 |  | 19391.9 |  | 1725.2 |  | 156395.1 |  | 17219.1 |  | 13324.2 |  | 578211.1 |  | 1311.9 |  | 63262.1 |  | 6138.2 |  | 10.6 |  | 111.1 |  | 122.2 |  | 223.1 |  | 2760.8 |  | 113 |  | 253.7 |  | 513.1 |  | 517.7 |  | 236509.6 | 168.5 |  | 131641.4 |  | 23733.6 |  | 1.1 |  | 5.1 |  | 1.6 |  | 3320 |  | 49.4 |  | 59669.7 | 50.9 |  | 29252.2
| Intensity STD | [cps] | 85.1 |  | 99.2 |  | 243.7 |  | 1504.1 |  | 66 |  | 46.8 |  | 132.4 |  | 125.4 |  | 68.6 |  | 18.8 |  | 44982.8 | 75.1 |  | 92.3 |  | 45.8 |  | 288.2 |  | 3.1 |  | 30.1 |  | 42.4 |  | 51.6 |  | 25.6 |  | 23.8 |  | 88.1 |  | 76 |  | 22477.3 |  | 1506.2 |  | 716.9 |  | 50.3 |  | 67.5 |  | 107.1 |  | 99.4 |  | 3360 |  | 766.5 |  | 397.6 |  | 13519.6 |  | 64.8 |  | 402.8 |  | 52.2 |  | 5.6 |  | 34.1 |  | 31.3 |  | 36.7 |  | 44.8 |  | 18.5 |  | 40.5 |  | 65.2 |  | 44.6 |  | 3308.9 | 9.2 |  | 3788.4 |  | 399 |  | 1.9 |  | 3.3 |  | 2.7 |  | 217.4 |  | 11.8 |  | 1170.4 | 2.1 |  | 1323.7
| Concentration AVG |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 0 | [16 empty] | 0
| Concentration STD |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [36 empty] | 0 | [16 empty] | 0
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
WS0_11-14-24 | Intensity AVG | [cps] | 1985.9 |  | 530.6 |  | 1832.7 |  | 6021.2 |  | 181.3 |  | 435.5 |  | 972.4 |  | 1108 |  | 593.9 |  | 28.1 |  | 2550297 | 1616.8 |  | 1101.7 |  | 228.1 |  | 1378 |  | 93.8 |  | 54.2 |  | 187.5 |  | 197.9 |  | 134.4 |  | 645 |  | 535.6 |  | 9863.1 |  | 1387021.5 |  | 344392.3 |  | 424 |  | 1427 |  | 1449 |  | 18157.3 |  | 1648.1 |  | 98384.3 |  | 7956.4 |  | 10621.5 |  | 569472.9 |  | 1389.9 |  | 52535.1 |  | 2271.3 |  | 17.6 |  | 99.1 |  | 318.5 |  | 88 |  | 2808 |  | 45.4 |  | 252.8 |  | 590 |  | 474.1 |  | 232559.9 | 174.5 |  | 127201.5 |  | 21285.8 |  | 0 |  | 7.7 |  | 10.5 |  | 616.4 |  | 28.9 |  | 63792.5 | 49.4 |  | 32430.4
| Intensity STD | [cps] | 54.3 |  | 26.4 |  | 102.4 |  | 152.4 |  | 56.5 |  | 23.1 |  | 126.3 |  | 25.3 |  | 33.1 |  | 16.5 |  | 68137.4 | 14.4 |  | 1.8 |  | 24.4 |  | 65.7 |  | 35.5 |  | 14.1 |  | 11.3 |  | 11.8 |  | 32.6 |  | 55.7 |  | 24.4 |  | 107.3 |  | 25436 |  | 3960.3 |  | 31.6 |  | 85.5 |  | 73.4 |  | 131.7 |  | 61.6 |  | 1820.2 |  | 285.5 |  | 219.5 |  | 3446.1 |  | 74.9 |  | 244 |  | 33.4 |  | 9.8 |  | 23.9 |  | 60.5 |  | 29.7 |  | 36.3 |  | 18.9 |  | 31.3 |  | 36.7 |  | 74.2 |  | 4001.7 | 29.7 |  | 3415.8 |  | 1324.3 |  | 0 |  | 3.9 |  | 7.4 |  | 72.8 |  | 10 |  | 234.1 | 4.5 |  | 864.1
Concentration AVG
Concentration STD
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
WS1_11-14-24 | Intensity AVG | [cps] | 5165.9 |  | 1181 |  | 20656.5 |  | 28979.5 |  | 26765.3 |  | 3583.7 |  | 27214.7 |  | 7117.4 |  | 13791.7 |  | 2340.5 |  | 2554993 | 8433.9 |  | 7137.3 |  | 32830.5 |  | 14982.4 |  | 30832.3 |  | 28822.8 |  | 6741.9 |  | 5913.7 |  | 5853.3 |  | 37923.3 |  | 10404.7 |  | 16763.7 |  | 1406095.7 |  | 350962.3 |  | 26513.2 |  | 10363.8 |  | 9216.3 |  | 37083.2 |  | 32397.3 |  | 100262.3 |  | 12614.5 |  | 16110.6 |  | 589921.6 |  | 1487.2 |  | 54373.4 |  | 2460.4 |  | 151.9 |  | 1632.7 |  | 1807.8 |  | 2061.8 |  | 9687.6 |  | 1891.3 |  | 592.8 |  | 1565.9 |  | 1112.7 |  | 238485.7 | 865.2 |  | 126764.8 |  | 20423.4 |  | 78.9 |  | 73.5 |  | 14.7 |  | 586.1 |  | 32.2 |  | 64998.1 | 239.3 |  | 33563.5
| Intensity STD | [cps] | 102.1 |  | 23.5 |  | 396.3 |  | 818.6 |  | 896.2 |  | 33.8 |  | 797.2 |  | 186.4 |  | 174.6 |  | 29.1 |  | 80669.3 | 205.4 |  | 181.8 |  | 707.5 |  | 455.6 |  | 1000.5 |  | 653.2 |  | 198.3 |  | 226.6 |  | 222.6 |  | 1136.4 |  | 205.4 |  | 42.6 |  | 43588.6 |  | 2285.4 |  | 364.5 |  | 205 |  | 324.7 |  | 103.9 |  | 566.1 |  | 2004.9 |  | 382.6 |  | 271.3 |  | 601.9 |  | 82.4 |  | 606.4 |  | 28.2 |  | 13.7 |  | 73.7 |  | 83.8 |  | 26.3 |  | 131 |  | 110 |  | 73.6 |  | 124.1 |  | 51.4 |  | 6836.7 | 48.6 |  | 527.4 |  | 1275.2 |  | 12.7 |  | 13.7 |  | 5.5 |  | 67.3 |  | 1 |  | 1027.1 | 10.3 |  | 551.2
Concentration AVG
Concentration STD
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
WS2_11-14-24 | Intensity AVG | [cps] | 20092 |  | 5610.3 |  | 102783.3 |  | 133429.5 |  | 144278.3 |  | 17951.6 |  | 146096.4 |  | 34184.7 |  | 70559.9 |  | 11689.1 |  | 2585082.7 | 37896.6 |  | 33965.5 |  | 177580.3 |  | 77221.3 |  | 168032.8 |  | 156418.5 |  | 36559.9 |  | 32002.8 |  | 30673 |  | 203008.4 |  | 54421.3 |  | 49840 |  | 1412089 |  | 385528 |  | 143535.8 |  | 50893.7 |  | 43440 |  | 120099 |  | 171599.5 |  | 131024.6 |  | 37852.3 |  | 34660.5 |  | 621860.7 |  | 1949.7 |  | 63854.3 |  | 3928.9 |  | 701.2 |  | 8552.7 |  | 8204 |  | 11190 |  | 40019.6 |  | 10384.2 |  | 2445.6 |  | 6318.1 |  | 4208.8 |  | 237479.1 | 4289.5 |  | 127409.2 |  | 34861.7 |  | 389.7 |  | 381.4 |  | 55.2 |  | 366.6 |  | 32.8 |  | 66680.7 | 1109.8 |  | 33894.3
| Intensity STD | [cps] | 171.2 |  | 305 |  | 989.6 |  | 406.6 |  | 1737.6 |  | 528.3 |  | 1064.5 |  | 503.3 |  | 729.6 |  | 163.6 |  | 68194.4 | 1275 |  | 707.1 |  | 2106 |  | 2230.9 |  | 2934.9 |  | 3799.4 |  | 1160 |  | 378.2 |  | 513.2 |  | 3076.3 |  | 604.1 |  | 1099.5 |  | 26657.1 |  | 2251.6 |  | 1105.7 |  | 354.6 |  | 944.1 |  | 865.9 |  | 3666.5 |  | 271.1 |  | 623.8 |  | 395.8 |  | 13083.4 |  | 35.3 |  | 667.4 |  | 87.2 |  | 28.2 |  | 195.6 |  | 285.7 |  | 26.9 |  | 685.7 |  | 116.9 |  | 33.2 |  | 223.4 |  | 66.4 |  | 4971.6 | 273.4 |  | 1082.1 |  | 378 |  | 42.6 |  | 18.6 |  | 25.8 |  | 47 |  | 15.1 |  | 678.3 | 38 |  | 648.8
Concentration AVG
Concentration STD
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
WS3_11-14-24 | Intensity AVG | [cps] | 90618.7 |  | 27441.2 |  | 507753.7 |  | 655805.8 |  | 743610.3 |  | 91077.1 |  | 739019.8 |  | 166961.4 |  | 352487.4 |  | 57955.7 |  | 2628950 | 181509.1 |  | 168547.4 |  | 887197.5 |  | 375649.1 |  | 844112.5 |  | 796421.3 |  | 184223.2 |  | 159506.9 |  | 150950.4 |  | 1033909.2 |  | 268458.4 |  | 213789.6 |  | 1407907.8 |  | 560379.3 |  | 729187.2 |  | 247436.3 |  | 208615.6 |  | 532557.4 |  | 863686.2 |  | 324745.1 |  | 170782.3 |  | 136909.6 |  | 732136.1 |  | 3952 |  | 113702.9 |  | 12129.6 |  | 3254.9 |  | 42924.1 |  | 39112.2 |  | 55206.4 |  | 183742.1 |  | 50268 |  | 11989.5 |  | 27728.4 |  | 18453.9 |  | 239785.9 | 19779.3 |  | 128750.7 |  | 110184.7 |  | 1964.4 |  | 1866 |  | 186.1 |  | 664.4 |  | 39.4 |  | 67847.3 | 5176.6 |  | 35533.8
| Intensity STD | [cps] | 1684.1 |  | 543.2 |  | 4009.9 |  | 3986.9 |  | 11317.4 |  | 708.7 |  | 12500.6 |  | 2215.7 |  | 4362 |  | 320.8 |  | 31633.4 | 4026.3 |  | 1379.5 |  | 4379.1 |  | 4283.1 |  | 3842.8 |  | 2509.7 |  | 3362.9 |  | 1744.8 |  | 4016.9 |  | 29274.4 |  | 10855.5 |  | 6323.1 |  | 34529.6 |  | 7537.2 |  | 5797.4 |  | 4194.1 |  | 5511.8 |  | 8314.5 |  | 17680.6 |  | 1594.7 |  | 4091.1 |  | 3099 |  | 3201.5 |  | 86.9 |  | 1843.2 |  | 396.3 |  | 16.3 |  | 855.6 |  | 1177.7 |  | 1243 |  | 1960.1 |  | 289.7 |  | 266.3 |  | 313.4 |  | 185.6 |  | 655.7 | 350.8 |  | 719.2 |  | 948.5 |  | 29 |  | 34.4 |  | 38.1 |  | 46 |  | 2.5 |  | 1061.8 | 176.3 |  | 435.5
Concentration AVG
Concentration STD
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
WS4_11-14-24 | Intensity AVG | [cps] | 225873.8 |  | 70706.5 |  | 1308363.2 |  | 1692019 |  | 1908776 |  | 224872.5 |  | 1889325.3 |  | 412728 |  | 887606.9 |  | 144655.3 |  | 2647316.3 | 451234.8 |  | 419656.2 |  | 2324617 |  | 953941 |  | 2180708.3 |  | 2042637.3 |  | 464759.3 |  | 402630.3 |  | 388474.7 |  | 2765524.3 |  | 703074 |  | 542760.3 |  | 1418989.2 |  | 882928.2 |  | 1861227 |  | 613763.7 |  | 520156.7 |  | 1319175.5 |  | 2200055.7 |  | 688305.2 |  | 418188.1 |  | 319834.1 |  | 926408.9 |  | 7871.1 |  | 207614.8 |  | 27592.3 |  | 7944.3 |  | 107188.6 |  | 96467.1 |  | 136036.6 |  | 447312.4 |  | 126197.3 |  | 29974.9 |  | 69818.7 |  | 46512.4 |  | 241438.1 | 48555.6 |  | 129690 |  | 252633.8 |  | 4862.5 |  | 4892.9 |  | 536.5 |  | 1735.1 |  | 33.9 |  | 67101 | 12697.8 |  | 33794.9
| Intensity STD | [cps] | 1343.1 |  | 606.6 |  | 15078.4 |  | 24024.8 |  | 24637.9 |  | 1465.6 |  | 29954 |  | 2845.4 |  | 12894.9 |  | 2233.6 |  | 9699.3 | 8053.2 |  | 5349.8 |  | 22886.8 |  | 6822.1 |  | 24570.2 |  | 44087 |  | 13951 |  | 10734 |  | 12526.4 |  | 58728 |  | 15156.2 |  | 11155.8 |  | 37541.1 |  | 6911.7 |  | 20526.7 |  | 11413.9 |  | 5342.6 |  | 17092.8 |  | 18807.7 |  | 12650 |  | 18163.6 |  | 14413.8 |  | 10802.6 |  | 321.3 |  | 1735.1 |  | 184.3 |  | 108.3 |  | 906.2 |  | 524 |  | 2768.8 |  | 10270.1 |  | 1882.2 |  | 768.8 |  | 1011.3 |  | 1412.4 |  | 9429.4 | 1061 |  | 3568.2 |  | 1334.8 |  | 43.6 |  | 53.7 |  | 21.8 |  | 46.7 |  | 5.1 |  | 2279.2 | 199 |  | 544.2
Concentration AVG
Concentration STD
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
WS5_11-26-24 | Intensity AVG | [cps] | 941499.3 |  | 290574.6 |  | 5530650 |  | 7121345.6 |  | 8120473.1 |  | 950657.7 |  | 7838464.8 |  | 1759551.5 |  | 3649874.7 |  | 599697 |  | 2627687 | 1937004 |  | 1807231.2 |  | 9280197.4 |  | 3957594.4 |  | 9007866.2 |  | 8436262.1 |  | 1932090.3 |  | 1693089.7 |  | 1625192.2 |  | 10675924.3 |  | 3002512.3 |  | 2257768.7 |  | 1405461.7 |  | 2551211 |  | 7177725.9 |  | 2641865.3 |  | 2254761 |  | 5146554.6 |  | 8377837.7 |  | 2667468.4 |  | 1732956.4 |  | 1310460.7 |  | 1863267.6 |  | 26879.1 |  | 700289.3 |  | 103096.5 |  | 33714.6 |  | 446818.1 |  | 397539.5 |  | 567225.8 |  | 1936135.1 |  | 523510 |  | 123216.4 |  | 286089 |  | 185761.7 |  | 244133.8 | 200998.9 |  | 130403.8 |  | 996316.6 |  | 20351.4 |  | 19559.9 |  | 2075.7 |  | 6835.6 |  | 26.1 |  | 69261.7 | 53529.2 |  | 34952.4
| Intensity STD | [cps] | 20377.6 |  | 6105.5 |  | 33589 |  | 144086.9 |  | 146809.7 |  | 16021.4 |  | 161223 |  | 43723.9 |  | 64800 |  | 3093.3 |  | 21738.6 | 14922.7 |  | 9799.8 |  | 32723.9 |  | 38671.9 |  | 167068.4 |  | 129977 |  | 31855 |  | 27782.4 |  | 34370.7 |  | 309111.2 |  | 141098.8 |  | 91573.2 |  | 40847.5 |  | 38441.4 |  | 37590.2 |  | 25555.6 |  | 18186.6 |  | 42392.3 |  | 81388.5 |  | 10245.5 |  | 30360.8 |  | 21908.7 |  | 15239 |  | 646.7 |  | 873.2 |  | 1187.3 |  | 922.4 |  | 8930 |  | 7697.1 |  | 11844.9 |  | 54789.1 |  | 19999 |  | 5361.3 |  | 7405.4 |  | 4957 |  | 4010.7 | 1982.7 |  | 1569.9 |  | 29979.2 |  | 323.4 |  | 317.8 |  | 25.9 |  | 148.6 |  | 3.5 |  | 804.1 | 293.4 |  | 979.1
Concentration AVG
Concentration STD
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
WS6_11-14-24 | Intensity AVG | [cps] | 2051200.7 |  | 635887.3 |  | 11342095.7 |  | 14391705.5 |  | 16245854.7 |  | 1972166 |  | 15712768.7 |  | 3561806.4 |  | 7322573.2 |  | 1256667.2 |  | 2741944.3 | 3768475.5 |  | 3630697 |  | 18947229.3 |  | 8027932.5 |  | 18490854.1 |  | 17484778.4 |  | 3978917.9 |  | 3577130 |  | 3447808 |  | 21094170.2 |  | 5836069 |  | 4357949.8 |  | 1412082.3 |  | 4398392.1 |  | 14024121.7 |  | 4917974.6 |  | 4191553.7 |  | 10145999.6 |  | 16659245.1 |  | 5221970.2 |  | 3625001.5 |  | 2679433.5 |  | 3267563.9 |  | 52522.1 |  | 1424246.8 |  | 197933.4 |  | 67519.7 |  | 882211.4 |  | 808721 |  | 1142205.9 |  | 3850793.2 |  | 1074156.1 |  | 250475.3 |  | 591289.3 |  | 392426.3 |  | 245161.3 | 410146.3 |  | 130956.3 |  | 2146978.7 |  | 42763.4 |  | 39363 |  | 4074.8 |  | 13325 |  | 44.4 |  | 72761.2 | 111397.4 |  | 35744.7
| Intensity STD | [cps] | 43633.8 |  | 13817.1 |  | 49752.9 |  | 138427.3 |  | 18765.1 |  | 38205.8 |  | 234533.6 |  | 25890.8 |  | 85045.2 |  | 26025.1 |  | 44723.2 | 47991.9 |  | 19110.1 |  | 60002.4 |  | 60658.7 |  | 253167.9 |  | 186799.7 |  | 49940 |  | 63622 |  | 52745.9 |  | 226015.5 |  | 89627.7 |  | 55974 |  | 18687.4 |  | 33147.7 |  | 117936.3 |  | 56346.4 |  | 104890 |  | 318177.1 |  | 323031.9 |  | 66956.3 |  | 49057 |  | 66249.3 |  | 63582 |  | 1433.7 |  | 41676.9 |  | 9364.4 |  | 4406.4 |  | 50918.8 |  | 40798.3 |  | 40372.4 |  | 148534.5 |  | 11143.8 |  | 1655.8 |  | 5098.5 |  | 5009.8 |  | 7507.3 | 7450.8 |  | 2158.2 |  | 76979.3 |  | 1526.9 |  | 1607.5 |  | 83 |  | 290 |  | 9.8 |  | 1679.5 | 3935.1 |  | 557.9
Concentration AVG
Concentration STD
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
1p_post cal rinse | Intensity AVG | [cps] | 6119.2 |  | 1137.1 |  | 25310.3 |  | 25676.3 |  | 13612.3 |  | 4240.7 |  | 18998.9 |  | 4497.3 |  | 9907.2 |  | 1329 |  | 2619974 | 5679.1 |  | 4835.2 |  | 27685.9 |  | 10151.1 |  | 15112 |  | 13878.4 |  | 3843.3 |  | 3322.9 |  | 2706.6 |  | 17740.9 |  | 5238.9 |  | 11262.3 |  | 1491136.5 |  | 286880.8 |  | 15105.8 |  | 5028.2 |  | 4440 |  | 25647.9 |  | 15001.2 |  | 141010.9 |  | 14470.5 |  | 16075.4 |  | 721591.1 |  | 1371.3 |  | 61968 |  | 5742.3 |  | 54.6 |  | 514.9 |  | 563.1 |  | 665 |  | 4382.2 |  | 514.9 |  | 391.7 |  | 824.4 |  | 763.3 |  | 243062.5 | 445.4 |  | 136053.1 |  | 31858.3 |  | 33.3 |  | 14.6 |  | 0 |  | 523.1 |  | 48.9 |  | 71049.2 | 106.5 |  | 37267.8
| Intensity STD | [cps] | 511.7 |  | 134.6 |  | 3376.7 |  | 2934.3 |  | 2085.1 |  | 697.6 |  | 2641.1 |  | 701.4 |  | 2122.8 |  | 267.3 |  | 21731.1 | 903.6 |  | 863.2 |  | 6163.6 |  | 1394.4 |  | 2506.5 |  | 2085.6 |  | 568.4 |  | 528.4 |  | 413.3 |  | 3392.6 |  | 1014.2 |  | 1582.6 |  | 5954.6 |  | 1818.7 |  | 4343.7 |  | 1064.4 |  | 1027.3 |  | 1748.2 |  | 3192.6 |  | 1920.7 |  | 525.8 |  | 181 |  | 2992 |  | 87.8 |  | 945.3 |  | 146.6 |  | 22.6 |  | 94.4 |  | 57.9 |  | 117.5 |  | 243.4 |  | 131.1 |  | 54.7 |  | 46.9 |  | 88.3 |  | 3003.6 | 64.8 |  | 6119.6 |  | 2671.7 |  | 33.5 |  | 2.9 |  | 0 |  | 94.6 |  | 14 |  | 1495.3 | 11.7 |  | 150
| Concentration AVG |  | 0.09675 | µg/L | 0.0882 | µg/L | 0.05349 | µg/L | 0.03245 | µg/L | 0.01867 | µg/L | 0.05685 | µg/L | 0.01364 | µg/L | 0.02659 | µg/L | 0.00959 | µg/L | 0.0451 | µg/L |  | -0.00232 | µg/L | 0.02657 | µg/L | 0.03051 | µg/L | 0.07856 | µg/L | 0.03395 | µg/L | 0.03301 | µg/L | 0.03469 | µg/L | 0.03868 | µg/L | 0.03721 | µg/L | 0.01234 | µg/L | 0.04797 | µg/L | -0.01831 | µg/L |  | not calib. | -0.28277 | µg/L | -0.04261 | µg/L | -0.04586 | µg/L | -0.04372 | µg/L | -0.03688 | µg/L | -0.03578 | µg/L | 1.0831 | µg/L | 0.66065 | µg/L | 0.25185 | µg/L | 4.2266 | µg/L | -0.01112 | µg/L | 3.0013 | µg/L | 1.4561 | µg/L | 0.03338 | µg/L | 0.01829 | µg/L | 0.0355 | µg/L | 0.03315 | µg/L | 0.13406 | µg/L | 0.04821 | µg/L | 0.04576 | µg/L | 0.05388 | µg/L | 0.2433 | µg/L |  | 0.04432 | µg/L |  | not calib. | 0.8892 | µg/L | 0.02909 | µg/L | -0.02577 | µg/L | -0.07687 | µg/L | 0.12382 | µg/L |  | not calib. |  | 0.02067 | µg/L |  | not calib.
| Concentration STD |  | 0.00353 | µg/L | 0.00291 | µg/L | 0.00404 | µg/L | 0.00278 | µg/L | 0.00172 | µg/L | 0.00472 | µg/L | 0.00226 | µg/L | 0.00261 | µg/L | 0.00385 | µg/L | 0.00284 | µg/L |  | 0.00319 | µg/L | 0.00317 | µg/L | 0.00428 | µg/L | 0.00849 | µg/L | 0.00179 | µg/L | 0.00161 | µg/L | 0.00189 | µg/L | 0.00196 | µg/L | 0.00165 | µg/L | 0.00205 | µg/L | 0.00217 | µg/L | 0.0049 | µg/L |  |  | 0.01004 | µg/L | 0.00406 | µg/L | 0.00282 | µg/L | 0.00319 | µg/L | 0.00266 | µg/L | 0.00253 | µg/L | 0.02185 | µg/L | 0.01566 | µg/L | 0.00546 | µg/L | 0.20568 | µg/L | 0.02392 | µg/L | 0.22647 | µg/L | 0.09132 | µg/L | 0.00397 | µg/L | 0.00138 | µg/L | 0.00087 | µg/L | 0.00131 | µg/L | 0.00304 | µg/L | 0.00151 | µg/L | 0.00246 | µg/L | 0.00077 | µg/L | 0.00955 | µg/L |  | 0.00197 | µg/L |  |  | 0.13594 | µg/L | 0.01001 | µg/L | 0.00098 | µg/L | 0 | µg/L | 0.0911 | µg/L |  |  |  | 0.00155 | µg/L
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
CCV | Intensity AVG | [cps] | 189296.8 |  | 58847.5 |  | 1076908.2 |  | 1377874.5 |  | 1546288.3 |  | 184391.1 |  | 1525943 |  | 336806.6 |  | 728336.6 |  | 118054.8 |  | 2671308.7 | 372090.4 |  | 346903.8 |  | 1886666 |  | 789746.3 |  | 1802702 |  | 1697140.2 |  | 384067.5 |  | 334526.3 |  | 318808.5 |  | 2222480.3 |  | 572414.1 |  | 440393.3 |  | 1429914.7 |  | 701224 |  | 1497214.7 |  | 500947.7 |  | 429331.3 |  | 1090312.2 |  | 1794370.7 |  | 572438.8 |  | 327899.6 |  | 256189.8 |  | 903141.3 |  | 6302.3 |  | 177247.4 |  | 21840.8 |  | 6778.9 |  | 87606.7 |  | 80500.3 |  | 111361.9 |  | 371879.9 |  | 102311.9 |  | 24173.7 |  | 55920.3 |  | 37423.4 |  | 244542.6 | 39631.7 |  | 131161.5 |  | 217317.1 |  | 4234 |  | 3852.1 |  | 443 |  | 1342.2 |  | 34.4 |  | 69489.4 | 10710.3 |  | 35543.5
| Intensity STD | [cps] | 2725.9 |  | 457.1 |  | 10303.9 |  | 24862.5 |  | 39397.7 |  | 2472.3 |  | 21015.2 |  | 3915.1 |  | 5297.7 |  | 639.4 |  | 46648.8 | 787 |  | 4650.2 |  | 25444.9 |  | 2184.6 |  | 17989.6 |  | 29954.4 |  | 3890 |  | 7135 |  | 10449.8 |  | 119430.4 |  | 25753 |  | 18238.9 |  | 37865.5 |  | 11773.9 |  | 13729.1 |  | 6019.2 |  | 6807.8 |  | 6677.7 |  | 27328 |  | 7875.4 |  | 5627.2 |  | 4448 |  | 11229.3 |  | 408.9 |  | 2079.4 |  | 545.7 |  | 228.3 |  | 1495.6 |  | 557.7 |  | 2262.1 |  | 9370.5 |  | 2521 |  | 367.5 |  | 705.3 |  | 433.1 |  | 6510.7 | 1700 |  | 4578.1 |  | 785.5 |  | 124.4 |  | 75.2 |  | 31.6 |  | 44.9 |  | 8.2 |  | 2236.8 | 546 |  | 851.9
| Concentration AVG |  | 1.227 | µg/L | 1.2372 | µg/L | 1.2168 | µg/L | 1.2097 | µg/L | 1.1986 | µg/L | 1.205 | µg/L | 1.2144 | µg/L | 1.1959 | µg/L | 1.2387 | µg/L | 1.2147 | µg/L |  | 1.2101 | µg/L | 1.2061 | µg/L | 1.2493 | µg/L | 4.4637 | µg/L | 1.2414 | µg/L | 1.247 | µg/L | 1.2327 | µg/L | 1.2294 | µg/L | 1.2206 | µg/L | 1.2691 | µg/L | 1.1969 | µg/L | 1.2105 | µg/L |  | not calib. | 0.9723 | µg/L | 1.2794 | µg/L | 1.2044 | µg/L | 1.2126 | µg/L | 1.2493 | µg/L | 1.3043 | µg/L | 8.4801 | µg/L | 8.3412 | µg/L | 4.2327 | µg/L | 10.1874 | µg/L | 1.1736 | µg/L | 23.7003 | µg/L | 8.6882 | µg/L | 1.2555 | µg/L | 1.2268 | µg/L | 1.2506 | µg/L | 1.2221 | µg/L | 4.3409 | µg/L | 1.2129 | µg/L | 1.2119 | µg/L | 1.2008 | µg/L | 4.3966 | µg/L |  | 1.2185 | µg/L |  | not calib. | 9.0111 | µg/L | 1.2903 | µg/L | 1.22 | µg/L | 1.3089 | µg/L | 0.9452 | µg/L |  | not calib. |  | 1.2427 | µg/L |  | not calib.
| Concentration STD |  | 0.00598 | µg/L | 0.0131 | µg/L | 0.01003 | µg/L | 0.02615 | µg/L | 0.032 | µg/L | 0.01298 | µg/L | 0.01812 | µg/L | 0.00967 | µg/L | 0.01381 | µg/L | 0.0149 | µg/L |  | 0.02302 | µg/L | 0.03668 | µg/L | 0.00548 | µg/L | 0.06533 | µg/L | 0.01075 | µg/L | 0.01707 | µg/L | 0.022 | µg/L | 0.03178 | µg/L | 0.03291 | µg/L | 0.06422 | µg/L | 0.0535 | µg/L | 0.04958 | µg/L |  |  | 0.04004 | µg/L | 0.01143 | µg/L | 0.01661 | µg/L | 0.00242 | µg/L | 0.01684 | µg/L | 0.03004 | µg/L | 0.3279 | µg/L | 0.34664 | µg/L | 0.18327 | µg/L | 0.90601 | µg/L | 0.13149 | µg/L | 1.1998 | µg/L | 0.46481 | µg/L | 0.07323 | µg/L | 0.04754 | µg/L | 0.03977 | µg/L | 0.04841 | µg/L | 0.1956 | µg/L | 0.05686 | µg/L | 0.04899 | µg/L | 0.04509 | µg/L | 0.15952 | µg/L |  | 0.07793 | µg/L |  |  | 0.32409 | µg/L | 0.06655 | µg/L | 0.05494 | µg/L | 0.06474 | µg/L | 0.05929 | µg/L |  |  |  | 0.09983 | µg/L
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
SRM1643_002p | Intensity AVG | [cps] | 54773.1 |  | 13920.2 |  | 236370.8 |  | 7618541.4 |  | 1771.1 |  | 351397.3 |  | 5241 |  | 2395.8 |  | 13177 |  | 12636.5 |  | 2781451.3 | 2514.7 |  | 317197.5 |  | 7905 |  | 1936571.3 |  | 1605.3 |  | 1356.1 |  | 504.3 |  | 410.5 |  | 382.3 |  | 1866 |  | 879.6 |  | 10164.7 |  | 1443887.3 |  | 184048.5 |  | 168883.2 |  | 151872.3 |  | 131769.4 |  | 335867.9 |  | 365130.5 |  | 21365211.2 |  | 5650969.9 |  | 166379.5 |  | 729961.2 |  | 1569.6 |  | 51478.3 |  | 1304508.4 |  | 28.7 |  | 53682.4 |  | 25469.4 |  | 70430 |  | 166889.3 |  | 44336 |  | 24886.4 |  | 21210.6 |  | 13794.4 |  | 242868 | 293.1 |  | 133036.5 |  | 918585.6 |  | 7.8 |  | 3786.7 |  | 94.5 |  | 1148.6 |  | 39.4 |  | 68268.3 | 69.6 |  | 34272.4
| Intensity STD | [cps] | 451.9 |  | 91.6 |  | 1925.8 |  | 118623.1 |  | 40.3 |  | 12153.6 |  | 277.5 |  | 97.2 |  | 264.4 |  | 445.9 |  | 97093.3 | 73.6 |  | 4535.5 |  | 300.1 |  | 22649.4 |  | 59.7 |  | 86.8 |  | 53.3 |  | 10.1 |  | 34.4 |  | 35.9 |  | 99.4 |  | 120.3 |  | 20936.6 |  | 13679.2 |  | 1708.2 |  | 5264.7 |  | 1652.9 |  | 6900.2 |  | 4898.2 |  | 60779 |  | 122055.7 |  | 4451.7 |  | 1377 |  | 71.8 |  | 151.2 |  | 28591.3 |  | 8 |  | 2038.2 |  | 834.4 |  | 2888.4 |  | 5563 |  | 1193.9 |  | 968.2 |  | 822.9 |  | 129.9 |  | 4962.5 | 27.8 |  | 3609.5 |  | 8719.6 |  | 2.5 |  | 20.5 |  | 21.2 |  | 155.5 |  | 12.9 |  | 896.1 | 9.3 |  | 1226.4
| Concentration AVG |  | 0.38271 | µg/L | 0.33105 | µg/L | 0.27592 | µg/L | 6.3754 | µg/L | 0.00931 | µg/L | 2.1798 | µg/L | 0.00223 | µg/L | 0.01855 | µg/L | 0.01395 | µg/L | 0.15309 | µg/L |  | -0.01348 | µg/L | 1.059 | µg/L | 0.01699 | µg/L | 10.4708 | µg/L | 0.02459 | µg/L | 0.02375 | µg/L | 0.02389 | µg/L | 0.02794 | µg/L | 0.02827 | µg/L | 0.00306 | µg/L | 0.03888 | µg/L | -0.02323 | µg/L |  | not calib. | -0.6361 | µg/L | 0.0882 | µg/L | 0.30879 | µg/L | 0.3168 | µg/L | 0.32516 | µg/L | 0.21655 | µg/L | 366.8872 | µg/L | 139.3939 | µg/L | 2.7555 | µg/L | 4.5298 | µg/L | 0.03674 | µg/L | 1.1175 | µg/L | 587.9007 | µg/L | 0.02871 | µg/L | 0.75906 | µg/L | 0.41567 | µg/L | 0.78552 | µg/L | 2.0012 | µg/L | 0.55141 | µg/L | 1.2513 | µg/L | 0.4798 | µg/L | 1.7261 | µg/L |  | 0.03977 | µg/L |  | not calib. | 40.1989 | µg/L | 0.0216 | µg/L | 1.217 | µg/L | 0.22364 | µg/L | 0.77187 | µg/L |  | not calib. |  | 0.01684 | µg/L |  | not calib.
| Concentration STD |  | 0.0141 | µg/L | 0.00909 | µg/L | 0.01084 | µg/L | 0.32236 | µg/L | 2e-05 | µg/L | 0.14466 | µg/L | 0.00035 | µg/L | 0.00026 | µg/L | 0.00119 | µg/L | 0.00859 | µg/L |  | 0.0003 | µg/L | 0.05195 | µg/L | 0.00026 | µg/L | 0.43681 | µg/L | 3e-05 | µg/L | 9e-05 | µg/L | 0.00021 | µg/L | 5e-05 | µg/L | 0.00017 | µg/L | 5e-05 | µg/L | 0.00025 | µg/L | 0.00084 | µg/L |  |  | 0.05024 | µg/L | 0.00643 | µg/L | 0.02564 | µg/L | 0.01788 | µg/L | 0.02184 | µg/L | 0.01274 | µg/L | 7.3193 | µg/L | 5.8228 | µg/L | 0.13148 | µg/L | 0.46155 | µg/L | 0.01105 | µg/L | 0.1795 | µg/L | 17.71 | µg/L | 0.00153 | µg/L | 0.03042 | µg/L | 0.01441 | µg/L | 0.03386 | µg/L | 0.04146 | µg/L | 0.0056 | µg/L | 0.03635 | µg/L | 0.00856 | µg/L | 0.04705 | µg/L |  | 0.00102 | µg/L |  |  | 0.924 | µg/L | 0.00077 | µg/L | 0.01458 | µg/L | 0.0688 | µg/L | 0.16572 | µg/L |  |  |  | 0.00115 | µg/L
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
SRM1643_100p | Intensity AVG | [cps] | 2616912 |  | 658801.8 |  | 11082143.9 |  | 345315914.3 |  | 42843.2 |  | 17166967.8 |  | 28668.1 |  | 45102.2 |  | 75197.8 |  | 603037.7 |  | 2418308 | 18825.1 |  | 14322812.6 |  | 8693.6 |  | 83931881.6 |  | 27294.1 |  | 17112.3 |  | 3576.4 |  | 883.8 |  | 2341.5 |  | 926.5 |  | 524.1 |  | 15390.2 |  | 1403736.5 |  | 1188.3 |  | 7065989.5 |  | 6317553.8 |  | 5475625.5 |  | 13155655.4 |  | 13851181.7 |  | 950958647.7 |  | 242316357.9 |  | 6922234.7 |  | 1206835 |  | 6287.4 |  | 83499 |  | 60029674.7 |  | 326.9 |  | 2527619 |  | 1086423.7 |  | 3148943.4 |  | 7123595.8 |  | 2024588.1 |  | 1061026.4 |  | 839939.1 |  | 561325.3 |  | 221103.5 | 2138.8 |  | 124958.1 |  | 42619155.6 |  | 14.4 |  | 107803.1 |  | 2018.9 |  | 7055.5 |  | 51.1 |  | 63300.9 | 566.7 |  | 36280
| Intensity STD | [cps] | 73591.7 |  | 19967.3 |  | 223047.5 |  | 9249421.1 |  | 975.9 |  | 113702.1 |  | 134.8 |  | 786.2 |  | 1029.1 |  | 5562.7 |  | 31286.7 | 302.3 |  | 224979.1 |  | 480.1 |  | 1884228.4 |  | 693.4 |  | 565.1 |  | 92.8 |  | 63.2 |  | 169.7 |  | 99.4 |  | 56.8 |  | 461.4 |  | 20774.9 |  | 32.9 |  | 146157 |  | 74988.9 |  | 49872.8 |  | 66403.5 |  | 149930 |  | 27837689.7 |  | 11884000.3 |  | 220936 |  | 3013.2 |  | 30.1 |  | 1037.1 |  | 1687375.9 |  | 68.5 |  | 94632.7 |  | 62038.3 |  | 161207.6 |  | 309515.3 |  | 75933.1 |  | 28758.3 |  | 11104.8 |  | 1111.2 |  | 2841.3 | 145.2 |  | 4508.8 |  | 1030612.7 |  | 1 |  | 2024.8 |  | 40.1 |  | 247.6 |  | 6.3 |  | 1749.4 | 16 |  | 961.3
| Concentration AVG |  | 17.8667 | µg/L | 14.5286 | µg/L | 13.5447 | µg/L | 331.5036 | µg/L | 0.04437 | µg/L | 120.7079 | µg/L | 0.02341 | µg/L | 0.18546 | µg/L | 0.13419 | µg/L | 6.6946 | µg/L |  | 0.04722 | µg/L | 54.4546 | µg/L | 0.01831 | µg/L | 520.5661 | µg/L | 0.04388 | µg/L | 0.03642 | µg/L | 0.03479 | µg/L | 0.03003 | µg/L | 0.03656 | µg/L | 0.00262 | µg/L | 0.03834 | µg/L | -0.00254 | µg/L |  | not calib. | -1.1737 | µg/L | 6.8947 | µg/L | 17.5034 | µg/L | 17.7985 | µg/L | 17.7628 | µg/L | 11.4541 | µg/L | 18002.4329 | µg/L | 6549.7156 | µg/L | 126.5918 | µg/L | 24.4284 | µg/L | 1.3243 | µg/L | 8.3853 | µg/L | 29772.4002 | µg/L | 0.08907 | µg/L | 38.688 | µg/L | 18.2343 | µg/L | 37.3141 | µg/L | 89.9876 | µg/L | 25.581 | µg/L | 57.4012 | µg/L | 19.3203 | µg/L | 70.296 | µg/L |  | 0.10162 | µg/L |  | not calib. | 2035.8367 | µg/L | 0.02398 | µg/L | 38.2971 | µg/L | 6.8507 | µg/L | 7.2464 | µg/L |  | not calib. |  | 0.08016 | µg/L |  | not calib.
| Concentration STD |  | 0.27494 | µg/L | 0.35531 | µg/L | 0.19098 | µg/L | 7.2999 | µg/L | 0.00079 | µg/L | 2.1248 | µg/L | 0.00043 | µg/L | 0.002 | µg/L | 0.00314 | µg/L | 0.13852 | µg/L |  | 0.00051 | µg/L | 0.85485 | µg/L | 0.00038 | µg/L | 12.5053 | µg/L | 0.00059 | µg/L | 0.00045 | µg/L | 0.00036 | µg/L | 0.00029 | µg/L | 0.00082 | µg/L | 6e-05 | µg/L | 0.00012 | µg/L | 0.00197 | µg/L |  |  | 0.00012 | µg/L | 0.21792 | µg/L | 0.36018 | µg/L | 0.38813 | µg/L | 0.2663 | µg/L | 0.18136 | µg/L | 623.591 | µg/L | 337.3473 | µg/L | 5.2245 | µg/L | 0.66877 | µg/L | 0.02523 | µg/L | 0.3895 | µg/L | 967.9974 | µg/L | 0.01468 | µg/L | 1.2148 | µg/L | 0.85324 | µg/L | 1.5382 | µg/L | 2.9773 | µg/L | 0.76779 | µg/L | 1.4803 | µg/L | 0.2362 | µg/L | 0.80385 | µg/L |  | 0.00559 | µg/L |  |  | 96.9829 | µg/L | 0.00041 | µg/L | 1.6288 | µg/L | 0.3168 | µg/L | 0.39144 | µg/L |  |  |  | 0.00404 | µg/L
| Flags |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -
Flags: S=Amplifier Skipped D=Intensity Defocussed O=Overflow

## Lookup
Element | PQL-ppb | Reserve for MDL | CCV_ | Check_1000_p | SRM1640a_100p | SRM1640_010p | SRM1640_001p | SRM1643_100p | SRM1643_010p | SRM1643_002p | SRM1643_001p | PQL-ppb
Ag107_LR | 0.0011481 |  | 5 |  | 8.081 | 0.8081 | 0.08081 | 0.9703 | 0.09703 | 0.048515 | 0.009703 | 0.0086557
Al27_MR | 0.21842 |  | 20 |  | 53 | 5.3 | 0.53 | 133.8 | 13.38 | 6.69 | 1.338 | 0.50281
As75_HR | 0.039939 |  | 10 |  | 8.075 | 0.8075 | 0.08075 | 57.42 | 5.742 | 2.871 | 0.5742 | 0.13821
Ba137_LR | 0.040835 |  | 20 |  | 151.8 | 15.18 | 1.518 | 518.2 | 51.82 | 25.91 | 5.182 | 0.081798
Be9_LR | 0.01587 |  | 10 |  | 3.026 | 0.3026 | 0.03026 | 13.67 | 1.367 | 0.6835 | 0.1367 | 0.023793
Bi209_LR | 0.0014578 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 12.62 | 1.262 | 0.631 | 0.1262 | 0.0088354
Ca44_MR | 0.62742 |  | 40 |  | 5615 | 561.5 | 56.15 | 29430 | 2943 | 1471.5 | 294.3 | 2.1738
Cd111_LR | 0.0036193 |  | 10 |  | 3.992 | 0.3992 | 0.03992 | 5.89 | 0.589 | 0.2945 | 0.0589 | 0.014563
Ce140_LR | 0.0013053 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016383
Co59_MR | 0.0016068 |  | 10 |  | 20.24 | 2.024 | 0.2024 | 25.3 | 2.53 | 1.265 | 0.253 | 0.013352
Cr52_MR | 0.014292 |  | 10 |  | 40.54 | 4.054 | 0.4054 | 18.5 | 1.85 | 0.925 | 0.185 | 0.010299
Cs133_LR | 0.0049739 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0040828
Cu63_MR | 0.041422 |  | 10 |  | 85.75 | 8.575 | 0.8575 | 21.66 | 2.166 | 1.083 | 0.2166 | 0.026074
Dy163_LR | 0.0013439 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0014505
Fe56_MR | 0.014589 |  | 20 |  | 36.8 | 3.68 | 0.368 | 93.44 | 9.344 | 4.672 | 0.9344 | 0.098328
Fe57_MR | 0.02784 |  | 20 |  | 36.8 | 3.68 | 0.368 | 93.44 | 9.344 | 4.672 | 0.9344 | 0.098328
Gd157_LR | 0.0011157 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0013357
Ge72_HR | 0.0018532 |  | 5 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.026562
Hg202_LR | 1e-06 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1e-06
In115_LR | 1e-06 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 1e-06
K39_HR | 0.037471 |  | 40 |  | 579.9 | 57.99 | 5.799 | 1932.6 | 193.26 | 96.63 | 19.326 | 0.4501
La139_LR | 0.0013333 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0019173
Li7_LR | 0.0039862 |  | 10 |  | 0.4034 | 0.04034 | 0.004034 | 16.59 | 1.659 | 0.8295 | 0.1659 | 0.020821
Mg24_MR | 0.17801 |  | 40 |  | 1058.6 | 105.86 | 10.586 | 7454 | 745.4 | 372.7 | 74.54 | 0.31447
Mn55_MR | 0.0014236 |  | 10 |  | 40.39 | 4.039 | 0.4039 | 37.14 | 3.714 | 1.857 | 0.3714 | 0.013467
Mo95_LR | 0.0027873 |  | 5 |  | 45.6 | 4.56 | 0.456 | 115.3 | 11.53 | 5.765 | 1.153 | 0.043973
Na23_MR | 0.36635 |  | 40 |  | 3137 | 313.7 | 31.37 | 18830 | 1883 | 941.5 | 188.3 | 1.0777
Nd146_LR | 0.0013883 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0021774
Ni60_MR | 0.0061493 |  | 10 |  | 25.32 | 2.532 | 0.2532 | 59.8 | 5.98 | 2.99 | 0.598 | 0.035647
P31_MR | 0.070325 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.13785
Pb206_LR | 0.0034491 |  | 10 |  | 12.101 | 1.2101 | 0.12101 | 18.488 | 1.8488 | 0.9244 | 0.18488 | 0.0098267
Pb207_LR | 0.0019751 |  | 10 |  | 12.101 | 1.2101 | 0.12101 | 18.488 | 1.8488 | 0.9244 | 0.18488 | 0.012806
Pb208_LR | 0.0020093 |  | 10 |  | 12.101 | 1.2101 | 0.12101 | 18.488 | 1.8488 | 0.9244 | 0.18488 | 0.0094109
Pd105_LR | 0.0029688 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0064288
Pt195_LR | 0.012694 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0085055
Rb85_LR | 0.037915 |  | 10 |  | 1.198 | 0.1198 | 0.01198 | 12.64 | 1.264 | 0.632 | 0.1264 | 0.0055452
Rh103_HR | 0.0010616 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0061012
S32_MR | 6.654 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.674
Sb121_LR | 0.0073488 |  | 5 |  | 5.105 | 0.5105 | 0.05105 | 55.45 | 5.545 | 2.7725 | 0.5545 | 0.015816
Sc45_MR | 0.1 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1
Se77_HR | 0.4469 |  | 10 |  | 20.13 | 2.013 | 0.2013 | 11.7 | 1.17 | 0.585 | 0.117 | 0.56825
Se78_HR | 0.59809 |  | 10 |  | 20.13 | 2.013 | 0.2013 | 11.7 | 1.17 | 0.585 | 0.117 | 0.099422
Si28_MR | 3.0891 |  | 40 |  | 5210 | 521 | 52.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 3.8508
Sm147_LR | 0.0015847 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0015811
Sn118_HR | 0.0025937 |  | 5 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.031991
Sn118_LR | 0.0018325 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0091118
Sn118_MR | 0.0027641 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.029105
Sr88_LR | 0.0055578 |  | 10 |  | 126.03 | 12.603 | 1.2603 | 314 | 31.4 | 15.7 | 3.14 | 0.021661
Tb159_LR | 0.0013448 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0015047
Th232_LR | 0.35 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.35
Ti47_MR | 0.0047587 |  | 5 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.044846
Tl205_LR | 0.0063645 |  | 10 |  | 1.619 | 0.1619 | 0.01619 | 6.892 | 0.6892 | 0.3446 | 0.06892 | 0.06012
U238_LR | 0.012058 |  | 10 |  | 25.35 | 2.535 | 0.2535 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.012058
V51_MR | 0.012654 |  | 10 |  | 15.05 | 1.505 | 0.1505 | 36.07 | 3.607 | 1.8035 | 0.3607 | 0.018497
W182_LR | 0.0035047 |  | 5 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.033898
Y89_LR | 0.0014316 |  | 10 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.004614
Zn66_MR | 0.021143 |  | 20 |  | 55.64 | 5.564 | 0.5564 | 74.4 | 7.44 | 3.72 | 0.744 | 0.14119

## Processed
VialID | Li7_LR_conc | Li7_LR_sd | Li7_LR_flag | Be9_LR_conc | Be9_LR_sd | Be9_LR_flag | Rb85_LR_conc | Rb85_LR_sd | Rb85_LR_flag | Sr88_LR_conc | Sr88_LR_sd | Sr88_LR_flag | Y89_LR_conc | Y89_LR_sd | Y89_LR_flag | Mo95_LR_conc | Mo95_LR_sd | Mo95_LR_flag | Rh103_LR_conc | Rh103_LR_sd | Rh103_LR_flag | Pd105_LR_conc | Pd105_LR_sd | Pd105_LR_flag | Ag107_LR_conc | Ag107_LR_sd | Ag107_LR_flag | Cd111_LR_conc | Cd111_LR_sd | Cd111_LR_flag | In115_LR_conc | In115_LR_sd | In115_LR_flag | Sn118_LR_conc | Sn118_LR_sd | Sn118_LR_flag | Sb121_LR_conc | Sb121_LR_sd | Sb121_LR_flag | Cs133_LR_conc | Cs133_LR_sd | Cs133_LR_flag | Ba137_LR_conc | Ba137_LR_sd | Ba137_LR_flag | La139_LR_conc | La139_LR_sd | La139_LR_flag | Ce140_LR_conc | Ce140_LR_sd | Ce140_LR_flag | Nd146_LR_conc | Nd146_LR_sd | Nd146_LR_flag | Sm147_LR_conc | Sm147_LR_sd | Sm147_LR_flag | Gd157_LR_conc | Gd157_LR_sd | Gd157_LR_flag | Tb159_LR_conc | Tb159_LR_sd | Tb159_LR_flag | Dy163_LR_conc | Dy163_LR_sd | Dy163_LR_flag | W182_LR_conc | W182_LR_sd | W182_LR_flag | Ir193_LR_conc | Ir193_LR_sd | Ir193_LR_flag | Pt195_LR_conc | Pt195_LR_sd | Pt195_LR_flag | Tl205_LR_conc | Tl205_LR_sd | Tl205_LR_flag | Pb206_LR_conc | Pb206_LR_sd | Pb206_LR_flag | Pb207_LR_conc | Pb207_LR_sd | Pb207_LR_flag | Pb208_LR_conc | Pb208_LR_sd | Pb208_LR_flag | Bi209_LR_conc | Bi209_LR_sd | Bi209_LR_flag | Na23_MR_conc | Na23_MR_sd | Na23_MR_flag | Mg24_MR_conc | Mg24_MR_sd | Mg24_MR_flag | Al27_MR_conc | Al27_MR_sd | Al27_MR_flag | Si28_MR_conc | Si28_MR_sd | Si28_MR_flag | P31_MR_conc | P31_MR_sd | P31_MR_flag | S32_MR_conc | S32_MR_sd | S32_MR_flag | Ca44_MR_conc | Ca44_MR_sd | Ca44_MR_flag | Ti47_MR_conc | Ti47_MR_sd | Ti47_MR_flag | V51_MR_conc | V51_MR_sd | V51_MR_flag | Cr52_MR_conc | Cr52_MR_sd | Cr52_MR_flag | Mn55_MR_conc | Mn55_MR_sd | Mn55_MR_flag | Fe56_MR_conc | Fe56_MR_sd | Fe56_MR_flag | Co59_MR_conc | Co59_MR_sd | Co59_MR_flag | Ni60_MR_conc | Ni60_MR_sd | Ni60_MR_flag | Cu63_MR_conc | Cu63_MR_sd | Cu63_MR_flag | Zn66_MR_conc | Zn66_MR_sd | Zn66_MR_flag | In115_MR_conc | In115_MR_sd | In115_MR_flag | Sn118_MR_conc | Sn118_MR_sd | Sn118_MR_flag | Ir193_MR_conc | Ir193_MR_sd | Ir193_MR_flag | K39_HR_conc | K39_HR_sd | K39_HR_flag | Ge72_HR_conc | Ge72_HR_sd | Ge72_HR_flag | As75_HR_conc | As75_HR_sd | As75_HR_flag | Se77_HR_conc | Se77_HR_sd | Se77_HR_flag | Se78_HR_conc | Se78_HR_sd | Se78_HR_flag | Kr83_HR_conc | Kr83_HR_sd | Kr83_HR_flag | In115_HR_conc | In115_HR_sd | In115_HR_flag | Sn118_HR_conc | Sn118_HR_sd | Sn118_HR_flag | Ir193_HR_conc | Ir193_HR_sd | Ir193_HR_flag | QAFlag | RepeatFlag | AnalysisFlag | SampleSeqNo
1p_pre cal rinse | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 |  |  | M2 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | V1 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 | 0 | 0 | V1 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 | 0 | 0 | V1 |  |  |  | 1
WS0_11-14-24 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  |  | 2
WS1_11-14-24 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  |  | 3
WS2_11-14-24 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  |  | 4
WS3_11-14-24 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  |  | 5
WS4_11-14-24 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  |  | 6
WS5_11-26-24 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  |  | 7
WS6_11-14-24 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  | M2 |  |  |  | 8
1p_post cal rinse | 0.09675 | 0.00353 | V0 | 0.0882 | 0.00291 | V0 | 0.05349 | 0.00404 | V0 | 0.03245 | 0.00278 | V0 | 0.01867 | 0.00172 | V0 | 0.05685 | 0.00472 | V0 | 0.01364 | 0.00226 | V0 | 0.02659 | 0.00261 | V0 | 0.00959 | 0.00385 | V0 | 0.0451 | 0.00284 | V0 |  |  | M2 | -0.00232 | 0.00319 | V1 | 0.02657 | 0.00317 | V0 | 0.03051 | 0.00428 | V0 | 0.07856 | 0.00849 | V0 | 0.03395 | 0.00179 | V0 | 0.03301 | 0.00161 | V0 | 0.03469 | 0.00189 | V0 | 0.03868 | 0.00196 | V0 | 0.03721 | 0.00165 | V0 | 0.01234 | 0.00205 | V0 | 0.04797 | 0.00217 | V0 | -0.01831 | 0.0049 | V1 |  |  | M2 | -0.28277 | 0.01004 | V1 | -0.04261 | 0.00406 | V1 | -0.04586 | 0.00282 | V1 | -0.04372 | 0.00319 | V1 | -0.03688 | 0.00266 | V1 | -0.03578 | 0.00253 | V1 | 1.0831 | 0.02185 | V0 | 0.66065 | 0.01566 | V0 | 0.25185 | 0.00546 | V0 | 4.2266 | 0.20568 | V0 | -0.01112 | 0.02392 | V1 | 3.0013 | 0.22647 | V1 | 1.4561 | 0.09132 | V0 | 0.03338 | 0.00397 | V0 | 0.01829 | 0.00138 | V0 | 0.0355 | 0.00087 | V0 | 0.03315 | 0.00131 | V0 | 0.13406 | 0.00304 | V0 | 0.04821 | 0.00151 | V0 | 0.04576 | 0.00246 | V0 | 0.05388 | 0.00077 | V0 | 0.2433 | 0.00955 | V0 |  |  | M2 | 0.04432 | 0.00197 | V0 |  |  | M2 | 0.8892 | 0.13594 | V0 | 0.02909 | 0.01001 | V0 | -0.02577 | 0.00098 | V1 | -0.07687 | 0 | V1 | 0.12382 | 0.0911 | V1 |  |  | M2 |  |  | M2 | 0.02067 | 0.00155 | V0 |  |  | M2 |  |  |  | 9
CCV | 1.227 | 0.00598 | V0Cp | 1.2372 | 0.0131 | V0Cp | 1.2168 | 0.01003 | V0Cp | 1.2097 | 0.02615 | V0Cp | 1.1986 | 0.032 | V0Cp | 1.205 | 0.01298 | V0Cp | 1.2144 | 0.01812 | V0Cp | 1.1959 | 0.00967 | V0Cp | 1.2387 | 0.01381 | V0Cp | 1.2147 | 0.0149 | V0Cp |  |  | M2 | 1.2101 | 0.02302 | V0Cp | 1.2061 | 0.03668 | V0Cp | 1.2493 | 0.00548 | V0Cp | 4.4637 | 0.06533 | V0Cp | 1.2414 | 0.01075 | V0Cp | 1.247 | 0.01707 | V0Cp | 1.2327 | 0.022 | V0Cp | 1.2294 | 0.03178 | V0Cp | 1.2206 | 0.03291 | V0Cp | 1.2691 | 0.06422 | V0Cp | 1.1969 | 0.0535 | V0Cp | 1.2105 | 0.04958 | V0Cp |  |  | M2 | 0.9723 | 0.04004 | V0Cp | 1.2794 | 0.01143 | V0Cp | 1.2044 | 0.01661 | V0Cp | 1.2126 | 0.00242 | V0Cp | 1.2493 | 0.01684 | V0Cp | 1.3043 | 0.03004 | V0Cp | 8.4801 | 0.3279 | V0Cp | 8.3412 | 0.34664 | V0Cp | 4.2327 | 0.18327 | V0Cp | 10.1874 | 0.90601 | V0Cp | 1.1736 | 0.13149 | V0Cp | 23.7003 | 1.1998 | V0Cp | 8.6882 | 0.46481 | V0Cp | 1.2555 | 0.07323 | V0Cp | 1.2268 | 0.04754 | V0Cp | 1.2506 | 0.03977 | V0Cp | 1.2221 | 0.04841 | V0Cp | 4.3409 | 0.1956 | V0Cp | 1.2129 | 0.05686 | V0Cp | 1.2119 | 0.04899 | V0Cp | 1.2008 | 0.04509 | V0Cp | 4.3966 | 0.15952 | V0Cp |  |  | M2 | 1.2185 | 0.07793 | V0Cp |  |  | M2 | 9.0111 | 0.32409 | V0Cp | 1.2903 | 0.06655 | V0Cp | 1.22 | 0.05494 | V0Cp | 1.3089 | 0.06474 | V0Cp | 0.9452 | 0.05929 | V0Cp |  |  | M2 |  |  | M2 | 1.2427 | 0.09983 | V0Cp |  |  | M2 | 1 |  |  | 10
SRM1643_002p | 0.38271 | 0.0141 | V0Rf | 0.33105 | 0.00909 | V0Rf | 0.27592 | 0.01084 | V0Rf | 6.3754 | 0.32236 | V0Rf | 0.00931 | 2e-05 | V0Ru | 2.1798 | 0.14466 | V0Rf | 0.00223 | 0.00035 | V0Ru | 0.01855 | 0.00026 | V0Ru | 0.01395 | 0.00119 | V0Rf | 0.15309 | 0.00859 | V0Rf |  |  | M2 | -0.01348 | 0.0003 | V1Ru | 1.059 | 0.05195 | V0Rf | 0.01699 | 0.00026 | V0Ru | 10.4708 | 0.43681 | V0Rf | 0.02459 | 3e-05 | V0Ru | 0.02375 | 9e-05 | V0Ru | 0.02389 | 0.00021 | V0Ru | 0.02794 | 5e-05 | V0Ru | 0.02827 | 0.00017 | V0Ru | 0.00306 | 5e-05 | V0Ru | 0.03888 | 0.00025 | V0Ru | -0.02323 | 0.00084 | V1Ru |  |  | M2 | -0.6361 | 0.05024 | V1Ru | 0.0882 | 0.00643 | V0Rf | 0.30879 | 0.02564 | V0Rf | 0.3168 | 0.01788 | V0Rf | 0.32516 | 0.02184 | V0Rf | 0.21655 | 0.01274 | V0Ru | 366.8872 | 7.3193 | V0Rf | 139.3939 | 5.8228 | V0Rf | 2.7555 | 0.13148 | V0Rf | 4.5298 | 0.46155 | V0Rf | 0.03674 | 0.01105 | V1Ru | 1.1175 | 0.1795 | V1Ru | 587.9007 | 17.71 | V0Rf | 0.02871 | 0.00153 | V0Ru | 0.75906 | 0.03042 | V0Rf | 0.41567 | 0.01441 | V0Rf | 0.78552 | 0.03386 | V0Rf | 2.0012 | 0.04146 | V0Rf | 0.55141 | 0.0056 | V0Rf | 1.2513 | 0.03635 | V0Rf | 0.4798 | 0.00856 | V0Rf | 1.7261 | 0.04705 | V0Rf |  |  | M2 | 0.03977 | 0.00102 | V0Ru |  |  | M2 | 40.1989 | 0.924 | V0Rf | 0.0216 | 0.00077 | V0Ru | 1.217 | 0.01458 | V0Rf | 0.22364 | 0.0688 | V1Rf | 0.77187 | 0.16572 | V0Rf |  |  | M2 |  |  | M2 | 0.01684 | 0.00115 | V0Ru |  |  | M2 | 1 |  |  | 11
SRM1643_100p | 17.8667 | 0.27494 | V0Rp | 14.5286 | 0.35531 | V0Rp | 13.5447 | 0.19098 | V0Rp | 331.5036 | 7.2999 | V0Rp | 0.04437 | 0.00079 | V0Ru | 120.7079 | 2.1248 | V0Rp | 0.02341 | 0.00043 | V0Ru | 0.18546 | 0.002 | V0Ru | 0.13419 | 0.00314 | V0Rf | 6.6946 | 0.13852 | V0Rp |  |  | M2 | 0.04722 | 0.00051 | V0Ru | 54.4546 | 0.85485 | V0Rp | 0.01831 | 0.00038 | V0Ru | 520.5661 | 12.5053 | V0Rp | 0.04388 | 0.00059 | V0Ru | 0.03642 | 0.00045 | V0Ru | 0.03479 | 0.00036 | V0Ru | 0.03003 | 0.00029 | V0Ru | 0.03656 | 0.00082 | V0Ru | 0.00262 | 6e-05 | V0Ru | 0.03834 | 0.00012 | V0Ru | -0.00254 | 0.00197 | V1Ru |  |  | M2 | -1.1737 | 0.00012 | V1Ru | 6.8947 | 0.21792 | V0Rp | 17.5034 | 0.36018 | V0Rp | 17.7985 | 0.38813 | V0Rp | 17.7628 | 0.2663 | V0Rp | 11.4541 | 0.18136 | V0Ru | 18002.4329 | 623.591 | V0Rp | 6549.7156 | 337.3473 | V0Rp | 126.5918 | 5.2245 | V0Rp | 24.4284 | 0.66877 | V0Rf | 1.3243 | 0.02523 | V0Ru | 8.3853 | 0.3895 | V0Ru | 29772.4002 | 967.9974 | V0Rp | 0.08907 | 0.01468 | V0Ru | 38.688 | 1.2148 | V0Rp | 18.2343 | 0.85324 | V0Rp | 37.3141 | 1.5382 | V0Rp | 89.9876 | 2.9773 | V0Rp | 25.581 | 0.76779 | V0Rp | 57.4012 | 1.4803 | V0Rp | 19.3203 | 0.2362 | V0Rp | 70.296 | 0.80385 | V0Rp |  |  | M2 | 0.10162 | 0.00559 | V0Ru |  |  | M2 | 2035.8367 | 96.9829 | V0Rp | 0.02398 | 0.00041 | V0Ru | 38.2971 | 1.6288 | V0Rf | 6.8507 | 0.3168 | V0Rf | 7.2464 | 0.39144 | V0Rf |  |  | M2 |  |  | M2 | 0.08016 | 0.00404 | V0Ru |  |  | M2 | 1 |  |  | 12

## IS_Check
VialID | Li7_LR_Inten | Li7_LR_sdInten | Li7_LR_flag | Be9_LR_Inten | Be9_LR_sdInten | Be9_LR_flag | Rb85_LR_Inten | Rb85_LR_sdInten | Rb85_LR_flag | Sr88_LR_Inten | Sr88_LR_sdInten | Sr88_LR_flag | Y89_LR_Inten | Y89_LR_sdInten | Y89_LR_flag | Mo95_LR_Inten | Mo95_LR_sdInten | Mo95_LR_flag | Rh103_LR_Inten | Rh103_LR_sdInten | Rh103_LR_flag | Pd105_LR_Inten | Pd105_LR_sdInten | Pd105_LR_flag | Ag107_LR_Inten | Ag107_LR_sdInten | Ag107_LR_flag | Cd111_LR_Inten | Cd111_LR_sdInten | Cd111_LR_flag | In115_LR_Inten | In115_LR_sdInten | In115_LR_flag | Sn118_LR_Inten | Sn118_LR_sdInten | Sn118_LR_flag | Sb121_LR_Inten | Sb121_LR_sdInten | Sb121_LR_flag | Cs133_LR_Inten | Cs133_LR_sdInten | Cs133_LR_flag | Ba137_LR_Inten | Ba137_LR_sdInten | Ba137_LR_flag | La139_LR_Inten | La139_LR_sdInten | La139_LR_flag | Ce140_LR_Inten | Ce140_LR_sdInten | Ce140_LR_flag | Nd146_LR_Inten | Nd146_LR_sdInten | Nd146_LR_flag | Sm147_LR_Inten | Sm147_LR_sdInten | Sm147_LR_flag | Gd157_LR_Inten | Gd157_LR_sdInten | Gd157_LR_flag | Tb159_LR_Inten | Tb159_LR_sdInten | Tb159_LR_flag | Dy163_LR_Inten | Dy163_LR_sdInten | Dy163_LR_flag | W182_LR_Inten | W182_LR_sdInten | W182_LR_flag | Ir193_LR_Inten | Ir193_LR_sdInten | Ir193_LR_flag | Pt195_LR_Inten | Pt195_LR_sdInten | Pt195_LR_flag | Tl205_LR_Inten | Tl205_LR_sdInten | Tl205_LR_flag | Pb206_LR_Inten | Pb206_LR_sdInten | Pb206_LR_flag | Pb207_LR_Inten | Pb207_LR_sdInten | Pb207_LR_flag | Pb208_LR_Inten | Pb208_LR_sdInten | Pb208_LR_flag | Bi209_LR_Inten | Bi209_LR_sdInten | Bi209_LR_flag | Na23_MR_Inten | Na23_MR_sdInten | Na23_MR_flag | Mg24_MR_Inten | Mg24_MR_sdInten | Mg24_MR_flag | Al27_MR_Inten | Al27_MR_sdInten | Al27_MR_flag | Si28_MR_Inten | Si28_MR_sdInten | Si28_MR_flag | P31_MR_Inten | P31_MR_sdInten | P31_MR_flag | S32_MR_Inten | S32_MR_sdInten | S32_MR_flag | Ca44_MR_Inten | Ca44_MR_sdInten | Ca44_MR_flag | Ti47_MR_Inten | Ti47_MR_sdInten | Ti47_MR_flag | V51_MR_Inten | V51_MR_sdInten | V51_MR_flag | Cr52_MR_Inten | Cr52_MR_sdInten | Cr52_MR_flag | Mn55_MR_Inten | Mn55_MR_sdInten | Mn55_MR_flag | Fe56_MR_Inten | Fe56_MR_sdInten | Fe56_MR_flag | Co59_MR_Inten | Co59_MR_sdInten | Co59_MR_flag | Ni60_MR_Inten | Ni60_MR_sdInten | Ni60_MR_flag | Cu63_MR_Inten | Cu63_MR_sdInten | Cu63_MR_flag | Zn66_MR_Inten | Zn66_MR_sdInten | Zn66_MR_flag | In115_MR_Inten | In115_MR_sdInten | In115_MR_flag | Sn118_MR_Inten | Sn118_MR_sdInten | Sn118_MR_flag | Ir193_MR_Inten | Ir193_MR_sdInten | Ir193_MR_flag | K39_HR_Inten | K39_HR_sdInten | K39_HR_flag | Ge72_HR_Inten | Ge72_HR_sdInten | Ge72_HR_flag | As75_HR_Inten | As75_HR_sdInten | As75_HR_flag | Se77_HR_Inten | Se77_HR_sdInten | Se77_HR_flag | Se78_HR_Inten | Se78_HR_sdInten | Se78_HR_flag | Kr83_HR_Inten | Kr83_HR_sdInten | Kr83_HR_flag | In115_HR_Inten | In115_HR_sdInten | In115_HR_flag | Sn118_HR_Inten | Sn118_HR_sdInten | Sn118_HR_flag | Ir193_HR_Inten | Ir193_HR_sdInten | Ir193_HR_flag
1p_pre cal rinse | 2732.6 | 85.1 |  | 703.6 | 99.2 |  | 2971.4 | 243.7 |  | 20488.1 | 1504.1 |  | 682.6 | 66 |  | 606.4 | 46.8 |  | 1525.1 | 132.4 |  | 1315.4 | 125.4 |  | 1025.6 | 68.6 |  | 59.4 | 18.8 |  | 2788233.3 | 44982.8 |  | 1752.4 | 75.1 |  | 625.2 | 92.3 |  | 324 | 45.8 |  | 4919.7 | 288.2 |  | 287.5 | 3.1 |  | 206.3 | 30.1 |  | 630.4 | 42.4 |  | 315.7 | 51.6 |  | 206.3 | 25.6 |  | 1074.6 | 23.8 |  | 818.1 | 88.1 |  | 4880.1 | 76 |  | 1502442.3 | 22477.3 |  | 347278.2 | 1506.2 |  | 1838 | 716.9 |  | 911.9 | 50.3 |  | 817 | 67.5 |  | 19391.9 | 107.1 |  | 1725.2 | 99.4 |  | 156395.1 | 3360 |  | 17219.1 | 766.5 |  | 13324.2 | 397.6 |  | 578211.1 | 13519.6 |  | 1311.9 | 64.8 |  | 63262.1 | 402.8 |  | 6138.2 | 52.2 |  | 10.6 | 5.6 |  | 111.1 | 34.1 |  | 122.2 | 31.3 |  | 223.1 | 36.7 |  | 2760.8 | 44.8 |  | 113 | 18.5 |  | 253.7 | 40.5 |  | 513.1 | 65.2 |  | 517.7 | 44.6 |  | 236509.6 | 3308.9 |  | 168.5 | 9.2 |  | 131641.4 | 3788.4 |  | 23733.6 | 399 |  | 1.1 | 1.9 |  | 5.1 | 3.3 |  | 1.6 | 2.7 |  | 3320 | 217.4 |  | 49.4 | 11.8 |  | 59669.7 | 1170.4 |  | 50.9 | 2.1 |  | 29252.2 | 1323.7
WS0_11-14-24 | 1985.9 | 54.3 |  | 530.6 | 26.4 |  | 1832.7 | 102.4 |  | 6021.2 | 152.4 |  | 181.3 | 56.5 |  | 435.5 | 23.1 |  | 972.4 | 126.3 |  | 1108 | 25.3 |  | 593.9 | 33.1 |  | 28.1 | 16.5 |  | 2550297 | 68137.4 |  | 1616.8 | 14.4 |  | 1101.7 | 1.8 |  | 228.1 | 24.4 |  | 1378 | 65.7 |  | 93.8 | 35.5 |  | 54.2 | 14.1 |  | 187.5 | 11.3 |  | 197.9 | 11.8 |  | 134.4 | 32.6 |  | 645 | 55.7 |  | 535.6 | 24.4 |  | 9863.1 | 107.3 |  | 1387021.5 | 25436 |  | 344392.3 | 3960.3 |  | 424 | 31.6 |  | 1427 | 85.5 |  | 1449 | 73.4 |  | 18157.3 | 131.7 |  | 1648.1 | 61.6 |  | 98384.3 | 1820.2 |  | 7956.4 | 285.5 |  | 10621.5 | 219.5 |  | 569472.9 | 3446.1 |  | 1389.9 | 74.9 |  | 52535.1 | 244 |  | 2271.3 | 33.4 |  | 17.6 | 9.8 |  | 99.1 | 23.9 |  | 318.5 | 60.5 |  | 88 | 29.7 |  | 2808 | 36.3 |  | 45.4 | 18.9 |  | 252.8 | 31.3 |  | 590 | 36.7 |  | 474.1 | 74.2 |  | 232559.9 | 4001.7 |  | 174.5 | 29.7 |  | 127201.5 | 3415.8 |  | 21285.8 | 1324.3 |  | 0 | 0 |  | 7.7 | 3.9 |  | 10.5 | 7.4 |  | 616.4 | 72.8 |  | 28.9 | 10 |  | 63792.5 | 234.1 |  | 49.4 | 4.5 |  | 32430.4 | 864.1
WS1_11-14-24 | 5165.9 | 102.1 |  | 1181 | 23.5 |  | 20656.5 | 396.3 |  | 28979.5 | 818.6 |  | 26765.3 | 896.2 |  | 3583.7 | 33.8 |  | 27214.7 | 797.2 |  | 7117.4 | 186.4 |  | 13791.7 | 174.6 |  | 2340.5 | 29.1 |  | 2554993 | 80669.3 |  | 8433.9 | 205.4 |  | 7137.3 | 181.8 |  | 32830.5 | 707.5 |  | 14982.4 | 455.6 |  | 30832.3 | 1000.5 |  | 28822.8 | 653.2 |  | 6741.9 | 198.3 |  | 5913.7 | 226.6 |  | 5853.3 | 222.6 |  | 37923.3 | 1136.4 |  | 10404.7 | 205.4 |  | 16763.7 | 42.6 |  | 1406095.7 | 43588.6 |  | 350962.3 | 2285.4 |  | 26513.2 | 364.5 |  | 10363.8 | 205 |  | 9216.3 | 324.7 |  | 37083.2 | 103.9 |  | 32397.3 | 566.1 |  | 100262.3 | 2004.9 |  | 12614.5 | 382.6 |  | 16110.6 | 271.3 |  | 589921.6 | 601.9 |  | 1487.2 | 82.4 |  | 54373.4 | 606.4 |  | 2460.4 | 28.2 |  | 151.9 | 13.7 |  | 1632.7 | 73.7 |  | 1807.8 | 83.8 |  | 2061.8 | 26.3 |  | 9687.6 | 131 |  | 1891.3 | 110 |  | 592.8 | 73.6 |  | 1565.9 | 124.1 |  | 1112.7 | 51.4 |  | 238485.7 | 6836.7 |  | 865.2 | 48.6 |  | 126764.8 | 527.4 |  | 20423.4 | 1275.2 |  | 78.9 | 12.7 |  | 73.5 | 13.7 |  | 14.7 | 5.5 |  | 586.1 | 67.3 |  | 32.2 | 1 |  | 64998.1 | 1027.1 |  | 239.3 | 10.3 |  | 33563.5 | 551.2
WS2_11-14-24 | 20092 | 171.2 |  | 5610.3 | 305 |  | 102783.3 | 989.6 |  | 133429.5 | 406.6 |  | 144278.3 | 1737.6 |  | 17951.6 | 528.3 |  | 146096.4 | 1064.5 |  | 34184.7 | 503.3 |  | 70559.9 | 729.6 |  | 11689.1 | 163.6 |  | 2585082.7 | 68194.4 |  | 37896.6 | 1275 |  | 33965.5 | 707.1 |  | 177580.3 | 2106 |  | 77221.3 | 2230.9 |  | 168032.8 | 2934.9 |  | 156418.5 | 3799.4 |  | 36559.9 | 1160 |  | 32002.8 | 378.2 |  | 30673 | 513.2 |  | 203008.4 | 3076.3 |  | 54421.3 | 604.1 |  | 49840 | 1099.5 |  | 1412089 | 26657.1 |  | 385528 | 2251.6 |  | 143535.8 | 1105.7 |  | 50893.7 | 354.6 |  | 43440 | 944.1 |  | 120099 | 865.9 |  | 171599.5 | 3666.5 |  | 131024.6 | 271.1 |  | 37852.3 | 623.8 |  | 34660.5 | 395.8 |  | 621860.7 | 13083.4 |  | 1949.7 | 35.3 |  | 63854.3 | 667.4 |  | 3928.9 | 87.2 |  | 701.2 | 28.2 |  | 8552.7 | 195.6 |  | 8204 | 285.7 |  | 11190 | 26.9 |  | 40019.6 | 685.7 |  | 10384.2 | 116.9 |  | 2445.6 | 33.2 |  | 6318.1 | 223.4 |  | 4208.8 | 66.4 |  | 237479.1 | 4971.6 |  | 4289.5 | 273.4 |  | 127409.2 | 1082.1 |  | 34861.7 | 378 |  | 389.7 | 42.6 |  | 381.4 | 18.6 |  | 55.2 | 25.8 |  | 366.6 | 47 |  | 32.8 | 15.1 |  | 66680.7 | 678.3 |  | 1109.8 | 38 |  | 33894.3 | 648.8
WS3_11-14-24 | 90618.7 | 1684.1 |  | 27441.2 | 543.2 |  | 507753.7 | 4009.9 |  | 655805.8 | 3986.9 |  | 743610.3 | 11317.4 |  | 91077.1 | 708.7 |  | 739019.8 | 12500.6 |  | 166961.4 | 2215.7 |  | 352487.4 | 4362 |  | 57955.7 | 320.8 |  | 2628950 | 31633.4 |  | 181509.1 | 4026.3 |  | 168547.4 | 1379.5 |  | 887197.5 | 4379.1 |  | 375649.1 | 4283.1 |  | 844112.5 | 3842.8 |  | 796421.3 | 2509.7 |  | 184223.2 | 3362.9 |  | 159506.9 | 1744.8 |  | 150950.4 | 4016.9 |  | 1033909.2 | 29274.4 |  | 268458.4 | 10855.5 |  | 213789.6 | 6323.1 |  | 1407907.8 | 34529.6 |  | 560379.3 | 7537.2 |  | 729187.2 | 5797.4 |  | 247436.3 | 4194.1 |  | 208615.6 | 5511.8 |  | 532557.4 | 8314.5 |  | 863686.2 | 17680.6 |  | 324745.1 | 1594.7 |  | 170782.3 | 4091.1 |  | 136909.6 | 3099 |  | 732136.1 | 3201.5 |  | 3952 | 86.9 |  | 113702.9 | 1843.2 |  | 12129.6 | 396.3 |  | 3254.9 | 16.3 |  | 42924.1 | 855.6 |  | 39112.2 | 1177.7 |  | 55206.4 | 1243 |  | 183742.1 | 1960.1 |  | 50268 | 289.7 |  | 11989.5 | 266.3 |  | 27728.4 | 313.4 |  | 18453.9 | 185.6 |  | 239785.9 | 655.7 |  | 19779.3 | 350.8 |  | 128750.7 | 719.2 |  | 110184.7 | 948.5 |  | 1964.4 | 29 |  | 1866 | 34.4 |  | 186.1 | 38.1 |  | 664.4 | 46 |  | 39.4 | 2.5 |  | 67847.3 | 1061.8 |  | 5176.6 | 176.3 |  | 35533.8 | 435.5
WS4_11-14-24 | 225873.8 | 1343.1 |  | 70706.5 | 606.6 |  | 1308363.2 | 15078.4 |  | 1692019 | 24024.8 |  | 1908776 | 24637.9 |  | 224872.5 | 1465.6 |  | 1889325.3 | 29954 |  | 412728 | 2845.4 |  | 887606.9 | 12894.9 |  | 144655.3 | 2233.6 |  | 2647316.3 | 9699.3 |  | 451234.8 | 8053.2 |  | 419656.2 | 5349.8 |  | 2324617 | 22886.8 |  | 953941 | 6822.1 |  | 2180708.3 | 24570.2 |  | 2042637.3 | 44087 |  | 464759.3 | 13951 |  | 402630.3 | 10734 |  | 388474.7 | 12526.4 |  | 2765524.3 | 58728 |  | 703074 | 15156.2 |  | 542760.3 | 11155.8 |  | 1418989.2 | 37541.1 |  | 882928.2 | 6911.7 |  | 1861227 | 20526.7 |  | 613763.7 | 11413.9 |  | 520156.7 | 5342.6 |  | 1319175.5 | 17092.8 |  | 2200055.7 | 18807.7 |  | 688305.2 | 12650 |  | 418188.1 | 18163.6 |  | 319834.1 | 14413.8 |  | 926408.9 | 10802.6 |  | 7871.1 | 321.3 |  | 207614.8 | 1735.1 |  | 27592.3 | 184.3 |  | 7944.3 | 108.3 |  | 107188.6 | 906.2 |  | 96467.1 | 524 |  | 136036.6 | 2768.8 |  | 447312.4 | 10270.1 |  | 126197.3 | 1882.2 |  | 29974.9 | 768.8 |  | 69818.7 | 1011.3 |  | 46512.4 | 1412.4 |  | 241438.1 | 9429.4 |  | 48555.6 | 1061 |  | 129690 | 3568.2 |  | 252633.8 | 1334.8 |  | 4862.5 | 43.6 |  | 4892.9 | 53.7 |  | 536.5 | 21.8 |  | 1735.1 | 46.7 |  | 33.9 | 5.1 |  | 67101 | 2279.2 |  | 12697.8 | 199 |  | 33794.9 | 544.2
WS5_11-26-24 | 941499.3 | 20377.6 |  | 290574.6 | 6105.5 |  | 5530650 | 33589 |  | 7121345.6 | 144086.9 |  | 8120473.1 | 146809.7 |  | 950657.7 | 16021.4 |  | 7838464.8 | 161223 |  | 1759551.5 | 43723.9 |  | 3649874.7 | 64800 |  | 599697 | 3093.3 |  | 2627687 | 21738.6 |  | 1937004 | 14922.7 |  | 1807231.2 | 9799.8 |  | 9280197.4 | 32723.9 |  | 3957594.4 | 38671.9 |  | 9007866.2 | 167068.4 |  | 8436262.1 | 129977 |  | 1932090.3 | 31855 |  | 1693089.7 | 27782.4 |  | 1625192.2 | 34370.7 |  | 10675924.3 | 309111.2 |  | 3002512.3 | 141098.8 |  | 2257768.7 | 91573.2 |  | 1405461.7 | 40847.5 |  | 2551211 | 38441.4 |  | 7177725.9 | 37590.2 |  | 2641865.3 | 25555.6 |  | 2254761 | 18186.6 |  | 5146554.6 | 42392.3 |  | 8377837.7 | 81388.5 |  | 2667468.4 | 10245.5 |  | 1732956.4 | 30360.8 |  | 1310460.7 | 21908.7 |  | 1863267.6 | 15239 |  | 26879.1 | 646.7 |  | 700289.3 | 873.2 |  | 103096.5 | 1187.3 |  | 33714.6 | 922.4 |  | 446818.1 | 8930 |  | 397539.5 | 7697.1 |  | 567225.8 | 11844.9 |  | 1936135.1 | 54789.1 |  | 523510 | 19999 |  | 123216.4 | 5361.3 |  | 286089 | 7405.4 |  | 185761.7 | 4957 |  | 244133.8 | 4010.7 |  | 200998.9 | 1982.7 |  | 130403.8 | 1569.9 |  | 996316.6 | 29979.2 |  | 20351.4 | 323.4 |  | 19559.9 | 317.8 |  | 2075.7 | 25.9 |  | 6835.6 | 148.6 |  | 26.1 | 3.5 |  | 69261.7 | 804.1 |  | 53529.2 | 293.4 |  | 34952.4 | 979.1
WS6_11-14-24 | 2051200.7 | 43633.8 |  | 635887.3 | 13817.1 |  | 11342095.7 | 49752.9 |  | 14391705.5 | 138427.3 |  | 16245854.7 | 18765.1 |  | 1972166 | 38205.8 |  | 15712768.7 | 234533.6 |  | 3561806.4 | 25890.8 |  | 7322573.2 | 85045.2 |  | 1256667.2 | 26025.1 |  | 2741944.3 | 44723.2 |  | 3768475.5 | 47991.9 |  | 3630697 | 19110.1 |  | 18947229.3 | 60002.4 |  | 8027932.5 | 60658.7 |  | 18490854.1 | 253167.9 |  | 17484778.4 | 186799.7 |  | 3978917.9 | 49940 |  | 3577130 | 63622 |  | 3447808 | 52745.9 |  | 21094170.2 | 226015.5 |  | 5836069 | 89627.7 |  | 4357949.8 | 55974 |  | 1412082.3 | 18687.4 |  | 4398392.1 | 33147.7 |  | 14024121.7 | 117936.3 |  | 4917974.6 | 56346.4 |  | 4191553.7 | 104890 |  | 10145999.6 | 318177.1 |  | 16659245.1 | 323031.9 |  | 5221970.2 | 66956.3 |  | 3625001.5 | 49057 |  | 2679433.5 | 66249.3 |  | 3267563.9 | 63582 |  | 52522.1 | 1433.7 |  | 1424246.8 | 41676.9 |  | 197933.4 | 9364.4 |  | 67519.7 | 4406.4 |  | 882211.4 | 50918.8 |  | 808721 | 40798.3 |  | 1142205.9 | 40372.4 |  | 3850793.2 | 148534.5 |  | 1074156.1 | 11143.8 |  | 250475.3 | 1655.8 |  | 591289.3 | 5098.5 |  | 392426.3 | 5009.8 |  | 245161.3 | 7507.3 |  | 410146.3 | 7450.8 |  | 130956.3 | 2158.2 |  | 2146978.7 | 76979.3 |  | 42763.4 | 1526.9 |  | 39363 | 1607.5 |  | 4074.8 | 83 |  | 13325 | 290 |  | 44.4 | 9.8 |  | 72761.2 | 1679.5 |  | 111397.4 | 3935.1 |  | 35744.7 | 557.9
1p_post cal rinse | 6119.2 | 511.7 |  | 1137.1 | 134.6 |  | 25310.3 | 3376.7 |  | 25676.3 | 2934.3 |  | 13612.3 | 2085.1 |  | 4240.7 | 697.6 |  | 18998.9 | 2641.1 |  | 4497.3 | 701.4 |  | 9907.2 | 2122.8 |  | 1329 | 267.3 |  | 2619974 | 21731.1 |  | 5679.1 | 903.6 |  | 4835.2 | 863.2 |  | 27685.9 | 6163.6 |  | 10151.1 | 1394.4 |  | 15112 | 2506.5 |  | 13878.4 | 2085.6 |  | 3843.3 | 568.4 |  | 3322.9 | 528.4 |  | 2706.6 | 413.3 |  | 17740.9 | 3392.6 |  | 5238.9 | 1014.2 |  | 11262.3 | 1582.6 |  | 1491136.5 | 5954.6 |  | 286880.8 | 1818.7 |  | 15105.8 | 4343.7 |  | 5028.2 | 1064.4 |  | 4440 | 1027.3 |  | 25647.9 | 1748.2 |  | 15001.2 | 3192.6 |  | 141010.9 | 1920.7 |  | 14470.5 | 525.8 |  | 16075.4 | 181 |  | 721591.1 | 2992 |  | 1371.3 | 87.8 |  | 61968 | 945.3 |  | 5742.3 | 146.6 |  | 54.6 | 22.6 |  | 514.9 | 94.4 |  | 563.1 | 57.9 |  | 665 | 117.5 |  | 4382.2 | 243.4 |  | 514.9 | 131.1 |  | 391.7 | 54.7 |  | 824.4 | 46.9 |  | 763.3 | 88.3 |  | 243062.5 | 3003.6 |  | 445.4 | 64.8 |  | 136053.1 | 6119.6 |  | 31858.3 | 2671.7 |  | 33.3 | 33.5 |  | 14.6 | 2.9 |  | 0 | 0 |  | 523.1 | 94.6 |  | 48.9 | 14 |  | 71049.2 | 1495.3 |  | 106.5 | 11.7 |  | 37267.8 | 150
CCV | 189296.8 | 2725.9 |  | 58847.5 | 457.1 |  | 1076908.2 | 10303.9 |  | 1377874.5 | 24862.5 |  | 1546288.3 | 39397.7 |  | 184391.1 | 2472.3 |  | 1525943 | 21015.2 |  | 336806.6 | 3915.1 |  | 728336.6 | 5297.7 |  | 118054.8 | 639.4 |  | 2671308.7 | 46648.8 |  | 372090.4 | 787 |  | 346903.8 | 4650.2 |  | 1886666 | 25444.9 |  | 789746.3 | 2184.6 |  | 1802702 | 17989.6 |  | 1697140.2 | 29954.4 |  | 384067.5 | 3890 |  | 334526.3 | 7135 |  | 318808.5 | 10449.8 |  | 2222480.3 | 119430.4 |  | 572414.1 | 25753 |  | 440393.3 | 18238.9 |  | 1429914.7 | 37865.5 |  | 701224 | 11773.9 |  | 1497214.7 | 13729.1 |  | 500947.7 | 6019.2 |  | 429331.3 | 6807.8 |  | 1090312.2 | 6677.7 |  | 1794370.7 | 27328 |  | 572438.8 | 7875.4 |  | 327899.6 | 5627.2 |  | 256189.8 | 4448 |  | 903141.3 | 11229.3 |  | 6302.3 | 408.9 |  | 177247.4 | 2079.4 |  | 21840.8 | 545.7 |  | 6778.9 | 228.3 |  | 87606.7 | 1495.6 |  | 80500.3 | 557.7 |  | 111361.9 | 2262.1 |  | 371879.9 | 9370.5 |  | 102311.9 | 2521 |  | 24173.7 | 367.5 |  | 55920.3 | 705.3 |  | 37423.4 | 433.1 |  | 244542.6 | 6510.7 |  | 39631.7 | 1700 |  | 131161.5 | 4578.1 |  | 217317.1 | 785.5 |  | 4234 | 124.4 |  | 3852.1 | 75.2 |  | 443 | 31.6 |  | 1342.2 | 44.9 |  | 34.4 | 8.2 |  | 69489.4 | 2236.8 |  | 10710.3 | 546 |  | 35543.5 | 851.9
SRM1643_002p | 54773.1 | 451.9 |  | 13920.2 | 91.6 |  | 236370.8 | 1925.8 |  | 7618541.4 | 118623.1 |  | 1771.1 | 40.3 |  | 351397.3 | 12153.6 |  | 5241 | 277.5 |  | 2395.8 | 97.2 |  | 13177 | 264.4 |  | 12636.5 | 445.9 |  | 2781451.3 | 97093.3 |  | 2514.7 | 73.6 |  | 317197.5 | 4535.5 |  | 7905 | 300.1 |  | 1936571.3 | 22649.4 |  | 1605.3 | 59.7 |  | 1356.1 | 86.8 |  | 504.3 | 53.3 |  | 410.5 | 10.1 |  | 382.3 | 34.4 |  | 1866 | 35.9 |  | 879.6 | 99.4 |  | 10164.7 | 120.3 |  | 1443887.3 | 20936.6 |  | 184048.5 | 13679.2 |  | 168883.2 | 1708.2 |  | 151872.3 | 5264.7 |  | 131769.4 | 1652.9 |  | 335867.9 | 6900.2 |  | 365130.5 | 4898.2 |  | 21365211.2 | 60779 |  | 5650969.9 | 122055.7 |  | 166379.5 | 4451.7 |  | 729961.2 | 1377 |  | 1569.6 | 71.8 |  | 51478.3 | 151.2 |  | 1304508.4 | 28591.3 |  | 28.7 | 8 |  | 53682.4 | 2038.2 |  | 25469.4 | 834.4 |  | 70430 | 2888.4 |  | 166889.3 | 5563 |  | 44336 | 1193.9 |  | 24886.4 | 968.2 |  | 21210.6 | 822.9 |  | 13794.4 | 129.9 |  | 242868 | 4962.5 |  | 293.1 | 27.8 |  | 133036.5 | 3609.5 |  | 918585.6 | 8719.6 |  | 7.8 | 2.5 |  | 3786.7 | 20.5 |  | 94.5 | 21.2 |  | 1148.6 | 155.5 |  | 39.4 | 12.9 |  | 68268.3 | 896.1 |  | 69.6 | 9.3 |  | 34272.4 | 1226.4
SRM1643_100p | 2616912 | 73591.7 |  | 658801.8 | 19967.3 |  | 11082143.9 | 223047.5 |  | 345315914.3 | 9249421.1 |  | 42843.2 | 975.9 |  | 17166967.8 | 113702.1 |  | 28668.1 | 134.8 |  | 45102.2 | 786.2 |  | 75197.8 | 1029.1 |  | 603037.7 | 5562.7 |  | 2418308 | 31286.7 |  | 18825.1 | 302.3 |  | 14322812.6 | 224979.1 |  | 8693.6 | 480.1 |  | 83931881.6 | 1884228.4 |  | 27294.1 | 693.4 |  | 17112.3 | 565.1 |  | 3576.4 | 92.8 |  | 883.8 | 63.2 |  | 2341.5 | 169.7 |  | 926.5 | 99.4 |  | 524.1 | 56.8 |  | 15390.2 | 461.4 |  | 1403736.5 | 20774.9 |  | 1188.3 | 32.9 |  | 7065989.5 | 146157 |  | 6317553.8 | 74988.9 |  | 5475625.5 | 49872.8 |  | 13155655.4 | 66403.5 |  | 13851181.7 | 149930 |  | 950958647.7 | 27837689.7 |  | 242316357.9 | 11884000.3 |  | 6922234.7 | 220936 |  | 1206835 | 3013.2 |  | 6287.4 | 30.1 |  | 83499 | 1037.1 |  | 60029674.7 | 1687375.9 |  | 326.9 | 68.5 |  | 2527619 | 94632.7 |  | 1086423.7 | 62038.3 |  | 3148943.4 | 161207.6 |  | 7123595.8 | 309515.3 |  | 2024588.1 | 75933.1 |  | 1061026.4 | 28758.3 |  | 839939.1 | 11104.8 |  | 561325.3 | 1111.2 |  | 221103.5 | 2841.3 |  | 2138.8 | 145.2 |  | 124958.1 | 4508.8 |  | 42619155.6 | 1030612.7 |  | 14.4 | 1 |  | 107803.1 | 2024.8 |  | 2018.9 | 40.1 |  | 7055.5 | 247.6 |  | 51.1 | 6.3 |  | 63300.9 | 1749.4 |  | 566.7 | 16 |  | 36280 | 961.3

## QC
VialID | Li7_LR_conc | Li7_LR_sd | Li7_LR_flag | Be9_LR_conc | Be9_LR_sd | Be9_LR_flag | Rb85_LR_conc | Rb85_LR_sd | Rb85_LR_flag | Sr88_LR_conc | Sr88_LR_sd | Sr88_LR_flag | Y89_LR_conc | Y89_LR_sd | Y89_LR_flag | Mo95_LR_conc | Mo95_LR_sd | Mo95_LR_flag | Rh103_LR_conc | Rh103_LR_sd | Rh103_LR_flag | Pd105_LR_conc | Pd105_LR_sd | Pd105_LR_flag | Ag107_LR_conc | Ag107_LR_sd | Ag107_LR_flag | Cd111_LR_conc | Cd111_LR_sd | Cd111_LR_flag | In115_LR_conc | In115_LR_sd | In115_LR_flag | Sn118_LR_conc | Sn118_LR_sd | Sn118_LR_flag | Sb121_LR_conc | Sb121_LR_sd | Sb121_LR_flag | Cs133_LR_conc | Cs133_LR_sd | Cs133_LR_flag | Ba137_LR_conc | Ba137_LR_sd | Ba137_LR_flag | La139_LR_conc | La139_LR_sd | La139_LR_flag | Ce140_LR_conc | Ce140_LR_sd | Ce140_LR_flag | Nd146_LR_conc | Nd146_LR_sd | Nd146_LR_flag | Sm147_LR_conc | Sm147_LR_sd | Sm147_LR_flag | Gd157_LR_conc | Gd157_LR_sd | Gd157_LR_flag | Tb159_LR_conc | Tb159_LR_sd | Tb159_LR_flag | Dy163_LR_conc | Dy163_LR_sd | Dy163_LR_flag | W182_LR_conc | W182_LR_sd | W182_LR_flag | Ir193_LR_conc | Ir193_LR_sd | Ir193_LR_flag | Pt195_LR_conc | Pt195_LR_sd | Pt195_LR_flag | Tl205_LR_conc | Tl205_LR_sd | Tl205_LR_flag | Pb206_LR_conc | Pb206_LR_sd | Pb206_LR_flag | Pb207_LR_conc | Pb207_LR_sd | Pb207_LR_flag | Pb208_LR_conc | Pb208_LR_sd | Pb208_LR_flag | Bi209_LR_conc | Bi209_LR_sd | Bi209_LR_flag | Na23_MR_conc | Na23_MR_sd | Na23_MR_flag | Mg24_MR_conc | Mg24_MR_sd | Mg24_MR_flag | Al27_MR_conc | Al27_MR_sd | Al27_MR_flag | Si28_MR_conc | Si28_MR_sd | Si28_MR_flag | P31_MR_conc | P31_MR_sd | P31_MR_flag | S32_MR_conc | S32_MR_sd | S32_MR_flag | Ca44_MR_conc | Ca44_MR_sd | Ca44_MR_flag | Ti47_MR_conc | Ti47_MR_sd | Ti47_MR_flag | V51_MR_conc | V51_MR_sd | V51_MR_flag | Cr52_MR_conc | Cr52_MR_sd | Cr52_MR_flag | Mn55_MR_conc | Mn55_MR_sd | Mn55_MR_flag | Fe56_MR_conc | Fe56_MR_sd | Fe56_MR_flag | Co59_MR_conc | Co59_MR_sd | Co59_MR_flag | Ni60_MR_conc | Ni60_MR_sd | Ni60_MR_flag | Cu63_MR_conc | Cu63_MR_sd | Cu63_MR_flag | Zn66_MR_conc | Zn66_MR_sd | Zn66_MR_flag | In115_MR_conc | In115_MR_sd | In115_MR_flag | Sn118_MR_conc | Sn118_MR_sd | Sn118_MR_flag | Ir193_MR_conc | Ir193_MR_sd | Ir193_MR_flag | K39_HR_conc | K39_HR_sd | K39_HR_flag | Ge72_HR_conc | Ge72_HR_sd | Ge72_HR_flag | As75_HR_conc | As75_HR_sd | As75_HR_flag | Se77_HR_conc | Se77_HR_sd | Se77_HR_flag | Se78_HR_conc | Se78_HR_sd | Se78_HR_flag | Kr83_HR_conc | Kr83_HR_sd | Kr83_HR_flag | In115_HR_conc | In115_HR_sd | In115_HR_flag | Sn118_HR_conc | Sn118_HR_sd | Sn118_HR_flag | Ir193_HR_conc | Ir193_HR_sd | Ir193_HR_flag | QAFlag | RepeatFlag | AnalysisFlag | SampleSeqNo
CCV | 1.227 | 0.00598 | V0Cp | 1.2372 | 0.0131 | V0Cp | 1.2168 | 0.01003 | V0Cp | 1.2097 | 0.02615 | V0Cp | 1.1986 | 0.032 | V0Cp | 1.205 | 0.01298 | V0Cp | 1.2144 | 0.01812 | V0Cp | 1.1959 | 0.00967 | V0Cp | 1.2387 | 0.01381 | V0Cp | 1.2147 | 0.0149 | V0Cp |  |  | M2 | 1.2101 | 0.02302 | V0Cp | 1.2061 | 0.03668 | V0Cp | 1.2493 | 0.00548 | V0Cp | 4.4637 | 0.06533 | V0Cp | 1.2414 | 0.01075 | V0Cp | 1.247 | 0.01707 | V0Cp | 1.2327 | 0.022 | V0Cp | 1.2294 | 0.03178 | V0Cp | 1.2206 | 0.03291 | V0Cp | 1.2691 | 0.06422 | V0Cp | 1.1969 | 0.0535 | V0Cp | 1.2105 | 0.04958 | V0Cp |  |  | M2 | 0.9723 | 0.04004 | V0Cp | 1.2794 | 0.01143 | V0Cp | 1.2044 | 0.01661 | V0Cp | 1.2126 | 0.00242 | V0Cp | 1.2493 | 0.01684 | V0Cp | 1.3043 | 0.03004 | V0Cp | 8.4801 | 0.3279 | V0Cp | 8.3412 | 0.34664 | V0Cp | 4.2327 | 0.18327 | V0Cp | 10.1874 | 0.90601 | V0Cp | 1.1736 | 0.13149 | V0Cp | 23.7003 | 1.1998 | V0Cp | 8.6882 | 0.46481 | V0Cp | 1.2555 | 0.07323 | V0Cp | 1.2268 | 0.04754 | V0Cp | 1.2506 | 0.03977 | V0Cp | 1.2221 | 0.04841 | V0Cp | 4.3409 | 0.1956 | V0Cp | 1.2129 | 0.05686 | V0Cp | 1.2119 | 0.04899 | V0Cp | 1.2008 | 0.04509 | V0Cp | 4.3966 | 0.15952 | V0Cp |  |  | M2 | 1.2185 | 0.07793 | V0Cp |  |  | M2 | 9.0111 | 0.32409 | V0Cp | 1.2903 | 0.06655 | V0Cp | 1.22 | 0.05494 | V0Cp | 1.3089 | 0.06474 | V0Cp | 0.9452 | 0.05929 | V0Cp |  |  | M2 |  |  | M2 | 1.2427 | 0.09983 | V0Cp |  |  | M2 | 1 |  |  | 10
SRM1643_002p | 0.38271 | 0.0141 | V0Rf | 0.33105 | 0.00909 | V0Rf | 0.27592 | 0.01084 | V0Rf | 6.3754 | 0.32236 | V0Rf | 0.00931 | 2e-05 | V0Ru | 2.1798 | 0.14466 | V0Rf | 0.00223 | 0.00035 | V0Ru | 0.01855 | 0.00026 | V0Ru | 0.01395 | 0.00119 | V0Rf | 0.15309 | 0.00859 | V0Rf |  |  | M2 | -0.01348 | 0.0003 | V1Ru | 1.059 | 0.05195 | V0Rf | 0.01699 | 0.00026 | V0Ru | 10.4708 | 0.43681 | V0Rf | 0.02459 | 3e-05 | V0Ru | 0.02375 | 9e-05 | V0Ru | 0.02389 | 0.00021 | V0Ru | 0.02794 | 5e-05 | V0Ru | 0.02827 | 0.00017 | V0Ru | 0.00306 | 5e-05 | V0Ru | 0.03888 | 0.00025 | V0Ru | -0.02323 | 0.00084 | V1Ru |  |  | M2 | -0.6361 | 0.05024 | V1Ru | 0.0882 | 0.00643 | V0Rf | 0.30879 | 0.02564 | V0Rf | 0.3168 | 0.01788 | V0Rf | 0.32516 | 0.02184 | V0Rf | 0.21655 | 0.01274 | V0Ru | 366.8872 | 7.3193 | V0Rf | 139.3939 | 5.8228 | V0Rf | 2.7555 | 0.13148 | V0Rf | 4.5298 | 0.46155 | V0Rf | 0.03674 | 0.01105 | V1Ru | 1.1175 | 0.1795 | V1Ru | 587.9007 | 17.71 | V0Rf | 0.02871 | 0.00153 | V0Ru | 0.75906 | 0.03042 | V0Rf | 0.41567 | 0.01441 | V0Rf | 0.78552 | 0.03386 | V0Rf | 2.0012 | 0.04146 | V0Rf | 0.55141 | 0.0056 | V0Rf | 1.2513 | 0.03635 | V0Rf | 0.4798 | 0.00856 | V0Rf | 1.7261 | 0.04705 | V0Rf |  |  | M2 | 0.03977 | 0.00102 | V0Ru |  |  | M2 | 40.1989 | 0.924 | V0Rf | 0.0216 | 0.00077 | V0Ru | 1.217 | 0.01458 | V0Rf | 0.22364 | 0.0688 | V1Rf | 0.77187 | 0.16572 | V0Rf |  |  | M2 |  |  | M2 | 0.01684 | 0.00115 | V0Ru |  |  | M2 | 1 |  |  | 11
SRM1643_100p | 17.8667 | 0.27494 | V0Rp | 14.5286 | 0.35531 | V0Rp | 13.5447 | 0.19098 | V0Rp | 331.5036 | 7.2999 | V0Rp | 0.04437 | 0.00079 | V0Ru | 120.7079 | 2.1248 | V0Rp | 0.02341 | 0.00043 | V0Ru | 0.18546 | 0.002 | V0Ru | 0.13419 | 0.00314 | V0Rf | 6.6946 | 0.13852 | V0Rp |  |  | M2 | 0.04722 | 0.00051 | V0Ru | 54.4546 | 0.85485 | V0Rp | 0.01831 | 0.00038 | V0Ru | 520.5661 | 12.5053 | V0Rp | 0.04388 | 0.00059 | V0Ru | 0.03642 | 0.00045 | V0Ru | 0.03479 | 0.00036 | V0Ru | 0.03003 | 0.00029 | V0Ru | 0.03656 | 0.00082 | V0Ru | 0.00262 | 6e-05 | V0Ru | 0.03834 | 0.00012 | V0Ru | -0.00254 | 0.00197 | V1Ru |  |  | M2 | -1.1737 | 0.00012 | V1Ru | 6.8947 | 0.21792 | V0Rp | 17.5034 | 0.36018 | V0Rp | 17.7985 | 0.38813 | V0Rp | 17.7628 | 0.2663 | V0Rp | 11.4541 | 0.18136 | V0Ru | 18002.4329 | 623.591 | V0Rp | 6549.7156 | 337.3473 | V0Rp | 126.5918 | 5.2245 | V0Rp | 24.4284 | 0.66877 | V0Rf | 1.3243 | 0.02523 | V0Ru | 8.3853 | 0.3895 | V0Ru | 29772.4002 | 967.9974 | V0Rp | 0.08907 | 0.01468 | V0Ru | 38.688 | 1.2148 | V0Rp | 18.2343 | 0.85324 | V0Rp | 37.3141 | 1.5382 | V0Rp | 89.9876 | 2.9773 | V0Rp | 25.581 | 0.76779 | V0Rp | 57.4012 | 1.4803 | V0Rp | 19.3203 | 0.2362 | V0Rp | 70.296 | 0.80385 | V0Rp |  |  | M2 | 0.10162 | 0.00559 | V0Ru |  |  | M2 | 2035.8367 | 96.9829 | V0Rp | 0.02398 | 0.00041 | V0Ru | 38.2971 | 1.6288 | V0Rf | 6.8507 | 0.3168 | V0Rf | 7.2464 | 0.39144 | V0Rf |  |  | M2 |  |  | M2 | 0.08016 | 0.00404 | V0Ru |  |  | M2 | 1 |  |  | 12